| Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy MRI typu SSIR z elektrodą |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Program nocny | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Waga max. 30g | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 V | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V), min. zakres 0,5-1,0 | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 10 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,0 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 12 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  | Wymagane |
| 14 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Rejestracja i diagnostyka arytmii przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Dostarczenie programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS oraz archiwizującego dane z kontroli w pamięci programatora. | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane |  | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 2 | Śródklatkowy pomiar płynów | Podać |  | 0-nie, 2-tak |

| Zadanie nr 2 – Stymulator dwujamowy MRI typu DDDR z elektrodami |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 4 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,0 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 6 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5- 7,0 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 7 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS oraz archiwizującego dane z kontroli w pamięci programatora. | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 15 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Podać |  | Wymagane |
| 19 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | Podać |  | Wymagane |
| 20 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | Podać |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 1 pkt - do 2 typów, 3 pkt - 3 typy i więcej |
| 2 | Dostępne histogramy: - częstość - przewodzenia AV - aktywność pacjenta | Podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 3 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | Po 1 pkt za funkcję |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-Nie, 10-Tak |

| Zadanie nr 3 – Stymulator jednojamowy auto MRI typu SSIR z elektrodą ( zaawansowane funkcje terapii i diagnostyki) |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Program nocny | TAK |  | Wymagany |
| 5 | Polarność stymulacji (A/V), unipolarny, bipolarny | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Polarność czułości(A/V), unipolarny, bipolarny | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Waga max. 30g | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 V | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 9 | Szerokość impulsu(A/V), min. zakres 0,5-1,0 | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 10 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 11 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,0 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 12 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  | Wymagane |
| 14 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Dostarczenie programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS oraz archiwizującego dane z kontroli w pamięci programatora. | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | ## Parametry oceniane |  | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 2 | Śródklatkowy pomiar płynów | Podać |  | 0-nie, 2-tak |

| Zadanie nr 4 – Stymulator dwujamowy auto MRI typu DDDR z elektrodami |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | ## Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga max. 30 [g] | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 4 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,0 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 6 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5- 7,0 [mV] | TAK |  | Min. zakres wymagany |
| 7 | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Elektrody A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Automatyczny PVARP | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  | Wymagane |
| 17 | funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | TAK |  | Wymagane |
| 22 | Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji. | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  | Wymagane |
| 24 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | TAK |  |  |
| L.p. | ## Parametry oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 1 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń | Podać |  | 1 pkt - do 2 typów, 3 pkt - 3 typy i więcej |
| 2 | Dostępne histogramy: - częstość - przewodzenia AV - aktywność pacjenta | Podać |  | Po 1 pkt za histogram |
| 3 | Rejestracja epizodów: - wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej - częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej - czas trwania arytmii przedsionkowej | Podać |  | Po 1 pkt za funkcję |
| 4 | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta | Podać |  | 0-Nie, 10-Tak |

| Zadanie nr 5 – Kardiowerter defibrylator auto MRI jednojamowy z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodą ICD VR |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typ – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe lub jednokoilowe z dipolami przedsionkowymi do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy parametrach nominalnych min. 8 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7 | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Min. ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie > 7 | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Dostarczenie programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS oraz archiwizującego dane z kontroli w pamięci programatora. | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Możliwość dostarczenia zamiennie w tej samej cenie ICD jednojamowego z sensingiem przedsionkowym | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| Parametry oceniane |  | Ważność |  | Ocena |
| 19 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 20 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 22 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 23 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 24 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 25 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 26 | Elektrody do defibrylacji podskórne | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 27 | Zapis trendów fali R | Podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |
| 28 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Podać |  | 0-nie,10 tak |

| Zadanie nr 6 – Kardiowerter defibrylator jednojamowy (ICD VR) z dostarczaną energią wyładowania powyżej 36 J oraz elektrodą |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Żywotność baterii 10 lat (stymulacja 100% VVI, RV 2,5V, 0,5ms, 60-min-1, 500 ohmów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga poniżej 77 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 36 J | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Min 3 programowalne strefy detekcji | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Objętość urządzenia do 35 cc | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Automatyczny opis stanu baterii | TAK |  | Wymagane |
| 8 | 6 wyładowań w czasie jednego epizodu | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Dostępne dyskryminatory arytmii: Morfologia zespołu QRS, stabilność rytmu, nagły początek oraz możliwość wyboru dyskryminatora morfologii bliskiego i dalekiego pola - wektor uni lub biopolarny. | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Urządzenie dopuszczone do badania MRI (min. 1,5 T w układzie DF4) | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Programowalna szerokość impulsu defibrylacji w obu fazach. | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku wykrycia trzasków/szumów w elektrodzie | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T |  |  |  |
| 14 | Algorytm monitorujący i dostarczający terapię w przypadku wystąpienia częstoskurczów o bardzo niskim sygnale lub polimorficznych |  |  |  |
| 15 | Pomiar oporności wewnątrzklatkowej |  |  |  |
| 16 | Pamięć zapisów IEGM 15 min/kanał programowalny + kanał dyskryminatorów |  |  |  |
| 17 | Możliwość monitorowania urządzenia za pomocą smartfonu |  |  |  |
| 18 | Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku wykrycia trzasków/szumów w elektrodzie | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Komunikacja bluetooth wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  |  |
| 20 | Aktywna elektroda uwalniająca steryd |  |  |  |
| 21 | Dostępne długości elektrody: 52,58,65,75 cm |  |  |  |
| 22 | Elektroda o średnicy poniżej 7,0F |  |  |  |
| 23 | Izolacja elektrody - kopolimer poliuretanu i silikonu |  |  |  |
| Parametry oceniane |  | Ważność |  | Ocena |
| 24 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie,10-tak |
| 25 | Długość zapisu IEGM w 1 kanale: min. 45 minut | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 26 | Urządzenie dopuszczone do badania MRI (min. 3 T w układzie DF4) | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 27 | Automatyczna sygnalizacja ERI | Podać |  | 0-nie, 5-tak |

| Zadanie nr 7– Kardiowerter defibrylator dwujamowy auto MRI z dostarczaną energią powyżej 35 J oraz elektrodami ICD DR |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35[J] | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 2 | TAK |  | Wymagane |
| 7 | Elektrody do defibrylacji aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru | TAK |  | wymagane |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Żywotność przy parametrach nominalnych min. 7 lat | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Ilość parametrów programowalnych w kanale wyczuwania min. 7 | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Min. ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie > 7 | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Dostarczenie programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS oraz archiwizującego dane z kontroli w pamięci programatora. | TAK |  | Wymagane |
| 1723 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  |  | Punktacja |
| 1 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 2 | Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 3 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 4 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego coila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 5 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 6 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - HRV - terapii wysokonapięciowych - częstości skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 7 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy) | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 8 | Zapis trendów fali R | Podać |  | 0-do 18 miesięcy, 5-powyżej |
| 9 | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody defibrylującej nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Podać |  | 0-nie, 10-tak |

| Zadanie nr 8 – Kardiowerter defibrylator dwujamowy (ICD DR) z dostarczaną energią wyładowania 36 J oraz elektrodą |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r. | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Żywotność baterii 8 lat (stymulacja 100% VVI, RV 2,5V, 0,5ms, 60-min-1, 500 ohmów | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Waga poniżej 77 gramów | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Dostarczona energia defibrylacji 36 J | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Objętość urządzenia do 35 cc | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Automatyczny opis stanu baterii | TAK |  | Wymagane |
| 7 | 6 wyładowań w czasie jednego epizodu | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Min 3 programowalne strefy detekcji | TAK |  | Wymagane |
| 9 | Dostępne dyskryminatory arytmii: morfologia zespołu QRS z możliwością wyboru dyskryminatora morfologii bliskiego i dalekiego pola, stabilność rytmu i nagły początek lub ze wskazaniem jamy serca | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Programowalna szerokość impuslu defibrylacji w obu fazach | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku wykrycia trzasków/szumów w elektrodzie | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm monitorujący i dostarczający terapię w przypadku wystąpienia częstoskurczów o bardzo niskim sygnale lub polimorficznych | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Pomiar oporności wewnątrzklatkowej | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość monitorowania urządzenia za pomocą smartfonu | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Komunikacja bluetooth wszczepionego urządzenia z programatorem | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Aktywne elektrody uwalniające steryd | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Dostępne długości elektrody defibrylującej: 52,58,65,75 cm |  |  |  |
| 19 | Elektroda defibrylująca o średnicy poniżej 7,0F |  |  |  |
| 20 | Izolacja elektrody - kopolimer poliuretanu i silikonu |  |  |  |
| 21 | Dostępne długości elektrody stymulującej: 46,52,58,65,100 mm |  |  |  |
| 22 | Elektroda stymulująca o średnicy poniżej 6,0F |  |  |  |
| Parametry oceniane |  | Ważność |  | Ocena |
| 23 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10s przez cały okres pracy urządzenia | Podać |  | 0-nie,10-tak |
| 24 | Długość zapisu IEGM w 1 kanale: min. 45 minut | Podać |  | 0-nie, 10-tak |
| 25 | Urządzenie dopuszczone do badania MRI (min. 3 T w układzie DF4) | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 26 | Automatyczna sygnalizacja ERI | Podać |  | 0-nie, 5-tak |

| Zadanie nr 9 - Stymulator resynchronizujący z podwójnym sensorem CRT-P auto MRI - komplet z elektrodami (przedsionkowa/komorowa), balonem, cewnikami LV |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb stymulacji DDDR, DDIR, DDT, DOOR | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2024 | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dwa niezależne sensory wykrywające aktywność pacjenta , w tym sensor dający adekwatną odpowiedz na stany emocjonalne | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zmiany wektora stymulacji LV – co najmniej 6 różnych wektorów | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Złącze IS-1 | TAK |  | Wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 1 | Histereza przedsionkowo-komorowa | Podać |  | 3 rodzaje – 40 pkt. Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt. |
| 2 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Podać |  | Tak – 60 pkt. Nie – 0 pkt. |

| Zadanie nr 10– Stymulator resynchronizujący QP z podwójnym sensorem CRT-P auto MRI - komplet z elektrodami, balonem, cewnikami LV |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Nazwa produktu: |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kod produktu producenta: |  |

I.  Parametry graniczne

| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tryb stymulacji DDDR, DDIR, DDT, DOOR | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2024 | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dwa niezależne sensory | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zmiany wektora stymulacji LV – co najmniej 10 różnych wektorów | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 6 | dostępna elektroda do zatoki wieńcowej 4 biegunowa | TAK |  | wymagane |
| 7 | Złącze IS-4 | TAK |  | wymagane |
| L.p. | Parametry oceniane |  | Dane techniczne | Punktacja |
| 1 | Histereza przedsionkowo-komorowa | Podać |  | 3 rodzaje – 40 pkt. Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt. |
| 2 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Podać |  | Tak – 60 pkt. Nie – 0 pkt. |

| Zadanie nr 11 – defibrylator resynchronizujący MRI - komplet z elektrodami, balonem, cewnikami LV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 1 | czas żywotności baterii min 6 lat | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 2 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 3 | elektrody sterydowe MRI | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 4 | Możliwość dostarczenia urządzeń z możliwością wyboru powyżej 18 wektorów stymulacji LV dla urządzenia ze złączem IS4 oraz z możliwością automatycznego pomiaru progu stymulacji dla wszystkich dostępnych wektorów | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 5 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 6 | maksymalna energia co najmniej 35 J | TAK |  |  | wymagane |  |
| 7 | Złącze IS-1, IS-4, OF1, OF4 – do wyboru | TAK |  |  | wymagane |  |
|  | elektroda LV czteropolowa OTW, jednolita średnica, min dwa rodzaje spacingu | TAK |  |  |  |  |
|  | Min. ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie > 7 | TAK |  |  |  |  |
| L.p. | Parametry oceniane |  |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 1 | Możliwość zapisów IEGM w przypadku utraty stymulacji BiV | Podać |  |  | 3 rodzaje – 40 pkt. Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt. |  |
| 2 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Podać |  |  | Tak – 60 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

| Zadanie nr 12 - defibrylator resynchronizujący MRI, podwójnym sensorem - komplet z elektrodami, balonem, cewnikami LV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 1 | czas żywotności baterii min 6 lat | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 2 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 3 | elektrody sterydowe MRI | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 4 | Możliwość dostarczenia urządzeń z możliwością wyboru powyżej 18 wektorów stymulacji LV dla urządzenia ze złączem IS4 oraz z możliwością automatycznego pomiaru progu stymulacji dla wszystkich dostępnych wektorów | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 5 | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 6 | maksymalna energia co najmniej 35 J | TAK |  |  | wymagane |  |
| 7 | Złącze IS-4, IS-4, OF1, OF4 – do wyboru | TAK |  |  | wymagane |  |
| 8 | elektroda LV czteropolowa OTW, jednolita średnica, min dwa rodzaje spacingu | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Min. ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie > 7 | TAK |  |  |  |  |
| 10 | automatyczny algorytm określający optymalną stymulację synchronizującą na podstawie czasu przewodzenia RA RV, RA LV |  |  |  |  |  |
| 11 | Dwa niezależne sensory wykrywające aktywność pacjenta , w tym sensor dający adekwatną odpowiedz na stany emocjonalne |  |  |  |  |  |
| L.p. | Parametry oceniane |  |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 1 | Możliwość zapisów IEGM w przypadku utraty stymulacji BiV | Podać |  |  | 3 rodzaje – 40 pkt. Mniej niż 3 rodzaje – 0 pkt. |  |
| 2 | Wszystkie informacje z follow-up zapisywane na twardym dysku w programatorze | Podać |  |  | Tak – 60 pkt. Nie – 0 pkt. |  |

| Zadanie nr 13 - defibrylator resynchronizujący CRT-D, zaawansowany z łącznością Bluetooth i możliwością monitorowania pacjenta za pomocą smartfona (w zestawie elektrody) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 1 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 2 | Maksymalna energia dostarczona – co najmniej 40 J | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 3 | Komunikacja bezprzewodowa z urządzeniem podczas implantacji i kontroli | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 4 | 3 strefy detekcji arytmii komorowej | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 5 | Możliwość automatycznego pomiaru opóźnienia potencjałów elektrycznych pomiędzy prawą komorą poszczególnymi katodami na quadripolarnej elektrodzie lewokomorowej | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 6 | Możliwość stymulacji dwupunktowej lewej komory w jednym cyklu stymulacyjnym. | TAK |  |  | wymagane |  |
| 7 | Algorytm pozwalający na uniknięcie oversensingu załamka T | TAK |  |  | wymagane |  |
| 8 | Algorytm hamujący dostarczenie terapii w przypadku detekcji trzasków na elektrodzie. | TAK |  |  | wymagane |  |
| 9 | Algorytm monitorujący i dostarczający terapię w przypadku wystąpienia częstoskurczów o bardzo niskim sygnale lub polimorficznych | TAK |  |  | wymagane |  |
| 10 | Programowanie szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach | TAK |  |  | wymagane |  |
| 11 | Obecność łącza DF4/IS4 | TAK |  |  | wymagane |  |
| 12 | Automatyczna optymalizacja opóźnienia A-V w oparciu o % skrócenie własnego AV | TAK |  |  | wymagane |  |
| 13 | Urządzenie pro MRI certyfikowane do 1,5/3 Tz możliwością programowania trybu MRI z zachowaniem stymulacji BiV oraz programowanym czasem trwania trybu pro MRI | TAK |  |  | wymagane |  |
| 14 | Możliwość monitorowania urządzenia za pomocą smartfonu. | TAK |  |  | wymagane |  |
| 15 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy potwierdzony alarmem wyświetlonym poprzez aplikację na smartfonie) | TAK |  |  | wymagane |  |
| L.p. | Parametry oceniane |  |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 16 | Min. 3 różne dyskryminatory arytmii nadkomorowej. | Podać |  |  | Nie – 0 pkt. Tak –10 pkt |  |
| 17 | Zmienność polarności elektrody LV, minimum 13 programowalnych wektorów | Podać |  |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt |  |
| 18 | Możliwość zapisu IEGM w 1 kanale: min 30 minut | Podać |  |  | Nie – 0 pkt. Tak – 21 pkt |  |
| 19 | Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie. | Podać |  |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt |  |

| Zadanie nr 14 - stymulator dwujamowy z telemetrią bezprzewodową (w zestawie elektrody) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Funkcja/Parametr | Parametr graniczny |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 1 | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 2 | Waga stymulatora do 20g | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 3 | Tryby stymulacji: VOO(R), VVI(R), VVT(R), Pacing Off, AOO(R), AAI(R), AAT(R), VDD(R), DOO(R), DVI(R), DDI(R), DDD(R), | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 4 | Min czas pracy przy nastawach nominalnych 9,4 lat | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 5 | Częstość stymulacji w zakresie co najmniej 30-150/min z krokiem regulacji częstości max 5/min w całym zakresie co najmniej 50-100/min | TAK |  |  | Wymagane |  |
| 6 | Okres refrakcji min zakres 190-450 ms (w komorze i przedsionku) | TAK |  |  | wymagane |  |
| 7 | Pomiar oporności wewnątrzklatkowej | TAK |  |  | wymagane |  |
| 8 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | TAK |  |  | wymagane |  |
| 9 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu w przedsionku i komorze do indywidulanych potrzeb pacjenta typu beat to beat z back up impulsem 5V po każdej nieskutecznej stymulacji | TAK |  |  | wymagane |  |
| 10 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | TAK |  |  | wymagane |  |
| 11 | Aktywna elektroda uwalniająca steryd | TAK |  |  | wymagane |  |
| 12 | Dostępne długości: 46,52,58,65,100 mm | TAK |  |  | wymagane |  |
| 13 | Elektroda o średnicy poniżej 6,0F | TAK |  |  | wymagane |  |
| 14 | Dostępne elektrody z utwardzoną powłoką z izolacją zewnątrzną z kopolimeru silikonu i poliuretanu o średnicy poniżej 6,0F | TAK |  |  | wymagane |  |
| 15 | Certfikowany cewnik do zabiegów stymulacji fizjologicznej o krzywiźnie dwupłaszczyznowej, długość robocza cewnika: 42 cm i 45 cm, wewn średnica cewnika 7,3F, zewn średnica cewnika 9,0F |  |  |  |  |  |
| L.p. | Parametry oceniane |  |  | Dane techniczne | Punktacja |  |
| 16 | Pamięć zapisów wewnątrzsercowych do min 10 minut | Podać |  |  | Nie – 0 pkt. Tak –10 pkt |  |
| 17 | Urządzenie i elektrody dopuszczone do badania MRI min 3,0T | Podać |  |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt |  |
| 18 | Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie. | Podać |  |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt |  |
| 19 | Elektroda z certyfikacą do stymulacji LBB |  |  |  |  |  |

| Zadanie nr 15 - Rejestrator arytmii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |
| L.p. | Funkcja/Parametr | Pożądane wartości parametru | Oświadczenie o spełnianiu parametru (TAK/NIE) |
| 1 | Żywotność urządzenia min. 5 lat | TAK |  |
| 2 | Jedno urządzenie do umieszczania rejestratora pod skórą | TAK |  |
| 3 | Certyfikat MRI 1,5 i 3 T, bez stref wykluczenia. | TAK |  |
| 4 | Możliwość wywołania zapisu ECG przez pacjenta | TAK |  |
| 5 | Pamięć zapisu zdarzeń powyżej 80 min. Zapis automatyczny powyżej 50 zdarzeń. | TAK |  |
| 6 | Możliwość rejestracji AF, HVR, epizodów Brady, SRD, Asystolle. Możliwość rejestracji krótkich epizodów arytmicznych AF, trwających do 30 s. | TAK |  |
| 7 | Urządzenie przygotowane do zdalnego monitorowania przez internet – przesyłanie do 6 zarejestrowanych epizodów dziennie. | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia sygnału ECG normal lub inverse do wyboru. | TAK |  |
| 9 | Długość wektora wyczuwania: 70 mm | TAK |  |
| 10 | Inteligentne zarządzanie pamięcią zdarzeń, zapobiega nadpisaniu rejestrowanych epizodów o istotnym znaczeniu klinicznym. | TAK |  |

| Zadanie nr 16 - introduktory |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |
| I. Parametry graniczne |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  | Pożądane wartości parametru | Ośw. Spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| 1 | Introduktor (koszulka, prowadnik i strzykawka) |  | tak |  |
| 2. | Oferowane różne średnice 6F-12F |  | tak |  |

| Zadanie nr 17 PROWADNIK (MANDRYN) DO ELEKTRODY PRZEDSIONKOWEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |
| I. Parametry graniczne |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  | Pożądane wartości parametru | Ośw. Spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| 1 | Prowadnik (mandryn) do elektrody przedsionkowej. Różne rozmiary, kompatybilność z osprzętem opisanym w zadaniu nr 1-5,7,9-12 |  | tak |  |

| Zadanie nr 18 ZAŚLEPKI NA KONEKTOR ELEKTRODY TYPU IS-1 i DF - 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |
| I. Parametry graniczne |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  | Pożądane wartości parametru | Ośw. Spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| 1 | Zaślepki na konektor elektrody typu IS-1 i DF - 1 |  | tak |  |
| 2 | Wkrętak |  | tak |  |

| Zadanie nr 19 ZESTAW DO ZABIEGÓW CSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |  |
| Nazwa produktu: |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |
| Kod produktu producenta: |  |  |  |  |
| I. Parametry graniczne |  |  |  |  |
|  | Opis parametru |  | Pożądane wartości parametru | Ośw. Spełnienia parametru (TAK/NIE) |
| 1 | Koszulka – dostępne min 3 rodzaje krzywizn |  | tak |  |
| 2 | Koszulka – dostępne min. 3 długości |  | tak |  |
| 3 | Średnica wewnętrzna koszulki: powyżej 7F |  | tak |  |
| 4 | Średnica zewnętrzna koszulki: poniżej 9 F |  | tak |  |
| 5 | Nóż do rozcinania koszulki, zawór zwrotny, prowadnik. |  | tak |  |
| 6 | Termin ważności/ważności sterylizacji – min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | tak |  |