Zadanie nr 1

DOSTAWA I INSTALACJA APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH

ECHOKARDIOGRAF 3D Z WYPOSAŻENIEM

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | Tak |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 | Do 5 mln – 0 pkt Pow 5 mln – 7 mln – 3 pkt >=7 mln – 10 pkt |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy echokardiografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 25,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 390 dB | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic max. 110 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor OLED min. 21” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180° | OLED – 10 pkt Inny rodzaj wyświetlacza – 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 80% wielkości monitora | Do 60% – 0 pkt Pow 60% – 80% – 3 pkt >80% – 10 pkt |  |  |
|  | Konsola aparatu z możliwością regulacji; prawo-lewo min. ±160°, góra-dół min. 25 cm | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 12” wykorzystywany do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | Tak |  |  |
|  | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania | Tak |  |  |
|  | Min. 4 równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowanych, przełączanych elektronicznie | Tak |  |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | Tak |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 fizycznych regulatorów | Tak |  |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory | 4 regulatory – 0 pkt >4 regulatorów – 10 pkt |  |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |  |
|  | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli, wraz z kompletem kabli dla osób dorosłych i dla dzieci | Tak |  |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | Tak |  |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 20 sek. | Tak |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu | Tak |  |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phased array 2. liniowe 3. convex 4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe 5. dopplerowskie typu ołówkowego 6. matrycowe min. 2500 elementów do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej | Tak |  |  |
| II. Archiwizacja |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych, raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1 TB | Tak |  |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania | Tak |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI, DICOM | Tak |  |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z załączanym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM | Tak |  |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) | Tak |  |  |
|  | Funkcja zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem | Tak |  |  |
|  | Funkcja zabezpieczenia dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu | Tak |  |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne kardiologiczne I naczyniowe, Query/retrieve | Tak |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne: Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Możliwość podłączenie w czasie instalacji aparatu udokumentowane poprzez aktywację funkcji proaktywnego monitoringu, wysłanie logów błędów z aparatu oraz potwierdzenie ich odbioru i odczytu przez inżyniera instalującego aparat | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG — w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania) | Tak |  |  |
| III. Tryby obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: 1. 2D (B-mode) 2. M-mode 3. Kolor M-mode 4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF 5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej 6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 7. Power (angio) Doppler 8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | Tak |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do min. 40 cm | Tak |  |  |
|  | Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2800 obr./s | Tak |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) | Tak |  |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) | Tak |  |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | Tak |  |  |
|  | Tryb M | Tak |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 60 s | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 3,0 m/s | Tak |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej CD – min. +/- 20 stopni | Tak |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów | Tak |  |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego | Tak |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 10 m/s | Tak |  |  |
|  | Zmiana wielkości bramki min. 1 – 20 mm | Tak |  |  |
|  | Korekcja bramki dopplerowskiej PWD min. +/- 88 stopni | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) | Tak |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 18 m/s | Do 16m/s – 0 pkt Pow 16 do 18m/s – 3 pkt >=19m/s – 10 pkt |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |  |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | Tak |  |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak |  |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak |  |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych matrycowych oraz przezprzełykowych matrycowych | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 90 vps | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 102° | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i przezklatkowej, w trybie B i Doppler kolorowy | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni | Tak |  |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch głowic przezklatkowych oraz min. trzech różnych przezprzełykowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min. 360 stopni | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obsługi obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalny tryb fotorealistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu. Funkcja regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości i położenia światła w dowolny, płynny sposób np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. Możliwość uzyskania obrazu 3D półprzezroczystego umożliwiająca obserwowanie wewnętrznych struktur | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D | Tak |  |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne | Tak |  |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | Tak |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania | Tak |  |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | Tak |  |  |
| IV. Oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań: - Echokardiografia osób dorosłych - Echokardiografia pediatryczna - Badań naczyniowych - Badań jamy brzusznej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem dostępne na głowicy przezklatkowej oraz przezprzełykowej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do prób wysiłkowych tzw. stress echo | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory (LV), prawej komory (RV), lewego przedsionka (LA) oraz odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2, Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG | Tak |  |  |
|  | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z i bez EKG | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej (wykorzystującej sztuczną inteligencję) odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory z obrazu trójwymiarowego z wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np. FAC, TAPSE, wielkość RV | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory, objętości lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. Automatyczna segmentacja jam serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikacja i wyświetlenie standardowych projekcji 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość analizy kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Obrazowanie wysokiej czułości i rozdzielczości w trybie detekcji bardzo drobnych przepływów o małej energii, mikroprzepływów, z możliwością wizualizacji niezależnie od kierunku przepływu oraz wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem | Tak |  |  |
| V. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
|  | Min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash,Pendrive) | Tak |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem | Tak |  |  |
|  | Wyjścia video: S-video lub DVI lub Display Port | Tak |  |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
| VI. Głowice |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa 4D wykonana w technice matrycowej Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca, trójwymiarowych w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TTE) Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 3000 Kąt skanowania min. 90°x90° Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji | Tak |  |  |
|  | Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 9,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów. Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Min. jeden przycisk z możliwością przypisania funkcji. Szerokość końcówki endoskopu max. 17mm. Waga pacjenta > 30kg | Tak |  |  |
|  | Głowica liniowa / naczyniowa Głowica liniowa naczyniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz (+/- 1MHz), obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 300, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 39 mm | Tak |  |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej, naczyń brzusznych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal Zakres częstotliwość pracy min. od 1,0 do 6,0 MHz (+/- 1MHz) Ilość elementów min. 300 Kąt widzenia min. 110° | Tak |  |  |
|  | Kompatybilność oferowanego systemu echokardiograficznego z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami przezprzełykowymi typu X7-2t i X8-2t | Tak |  |  |
| VII. Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa mini TEE 4D do badań dzieci i dorosłych Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 4,0 – 11,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Możliwość wykonywania badań pacjentów od min 5kg | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa dziecięca 2D Głowica sektorowa noworodkowa do badania serca u dzieci Zakres częstotliwości pracy min. od 4 do 13 MHz (+/- 1MHz), Ilość elementów min. 96, Kąt pola skanowania min. 90 stopni, Apertura płaszczyzny skanowania max. 10 mm | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa dziecięca 2D Głowica sektorowa do badań kardiologicznych dzieci oraz dorosłych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 9,0 MHz (+/- 1MHz), obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 120°, ilość elementów min. 120 | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykową pediatryczną 2D Głowica TEE pediatryczna, wielopłaszczyznowa z rotacją min. 0 – 180°, zakres pracy min. 3,0 – 8,0 MHz (+/- 1MHz). Szerokość końcówki endoskopu max. 8mm. Waga pacjenta > 2,5kg | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa do badań kardiologicznych osób dorosłych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 6,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 80, kąt widzenia min. 90° min. Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa typu hockey szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 8,0 – 26,0 MHz, obrazowanie: 2D, PW, color Doppler, ilość elementów min. 190, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 27 mm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens. Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 21,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 1900, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) min. 50 mm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do echokardiografii wewnątrzsercowej 3D ICE oraz głowicę wewnątrzsercowego (ICE) 3D o parametrach - Zakres częstotliwości od 4 do min. 10 MHz. - Ilość elementów akustycznych min. 800 - Końcówki cewnika max. 9 French - Pole widzenia min. 90° - Tryby obrazowania 2D, 3D, 3D kolor Doppler, PW, CW - Możliwość elektronicznej rotacji wiązki ultradźwiękowej Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczenia objętości niedomykalności zastawki mitralnej (również wielostrumieniowej i ekscentrycznej) z danych 3D bazujące na algorytmach AI. Wynikiem analizy jest objętość fali zwrotnej, maksymalna prędkość przepływu oraz wykres prędkości przepływu zwrotnego w czasie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazu 3D serca pozwalające na uzyskanie 15 powtarzalnych pomiarów oraz modelu zastawki trójdzielnej dostępne dla danych z głowic TTE i TEE | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Ocena w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej oraz powiązanych z nią struktur wraz z zautomatyzowanym modelowaniem pierścienia i powierzchni płatka w 3D | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego i wyznaczenie jego wymiarów (pola i największego i najmniejszego wymiaru tzw. landing zone) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Funkcja przesyłania/integracji w czasie rzeczywistym obrazu 3D z głowicy przezprzełykowej do rentgenowskiego aparatu angiograficznego i korelacji obrazu 3D z ruchem lampy. Możliwość nakładania na siebie obrazów angio i usg, ustawiania punktów zainteresowania (korelacji). Możliwość przełączania widoku obrazów skorelowanych angio/usg na aparacie echokardiograficznym celem podglądu w czasie rzeczywistym obrazu angio przez echokardiografistę. Możliwość wstawiania markerów na obrazie echo bezpośrednio w aparacie echokradiograficznym, które widoczne są na obrazie RTG angio. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami - Prowadzenie czatu tekstowego - Nawiązywanie połączenia audio - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu - Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |

MOBILNY APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Mobilny aparat echokardiograficzny w formie laptopa z dedykowaną stacją dokującą w formie wózka na kółkach | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu bez wózka maksymalnie 11 kg | Tak |  |  |
|  | Dedykowany wózek do aparatu z 4 kołami i z min. 3 równorzędnymi gniazdami do przypięcia głowic – z opcją tzw. multiportu umożliwiającą przypięcie min. 3 głowic jednocześnie i przełączania ich w sposób elektroniczny z poziomu aparatu, z zainstalowaną drukarką videoprinter | Tak |  |  |
| II Konstrukcja i konfiguracja |  |  |  |  |
|  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 600 000 | Do 4 mln – 0 pkt Pow 4 mln – 5 mln – 3 pkt >=5 mln – 10 pkt |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 15” o rozdzielczości min. 1920x1080 | Tak |  |  |
|  | Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet | Tak |  |  |
|  | Panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu od 0 do 60 stopni | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 80% powierzchni monitora | Do 60% – 0 pkt Pow 60% – 80% – 3 pkt >80% – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych | Tak |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 60 sekund | Tak |  |  |
|  | Dynamika aparatu min. 280 dB | < 280 dB – 0 pkt >= 280 dB – 10 pkt |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy echokardiografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 22,0 MHz | Tak |  |  |
|  | Praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat/wózek do aparatu min. 110 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia | < 110 min – 0 pkt >= 110 min – 10 pkt |  |  |
| III Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Tak |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) | Tak |  |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |  |
|  | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 18 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji | Tak |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -8 m/s do 0 oraz od 0 do + 8 m/s, Korekcja kąta bramki PWD min. +/- 80° | Tak |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1 mm - 20,0 mm | Tak |  |  |
|  | Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate) min. 240 Hz | Tak |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań echokardiograficznych i naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej przezprzełykowej z obrazowaniem pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym, z kolorowym odwzorowaniem przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wizualizacji w czasie rzeczywistym minimum 2 niezależnych płaszczyzn obrazowania, w trybie B i Doppler kolorowy, z możliwością płynnej zmiany kąta pomiędzy płaszczyznami | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elektronicznej rotacji skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem dostępne na głowicy sektorowej | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Oprogramowanie panoramiczne 2D | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki wraz z procentowym wskaźnikiem skuteczności wykonanego pomiaru | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do określenia graficznego i liczbowego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego LV – GLS z automatycznym systemem rozpoznawania projekcji AP2, AP3, AP4 i śledzeniem wsierdzia na bazie markerów akustycznych. Obliczenia prezentowane w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” (18-segmentowej); Analiza obrazów możliwa z sygnałem EKG, bez sygnału EKG | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2 | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań min. MRI, CT, X-Ray, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję analizy wskaźników przepływu krwi i unaczynienia min. -Wskaźnik waskularyzacji -Wskaźnik przepływu -Wskaźnik przepływu unaczynienia | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej oraz powiązanych z nią struktur wraz z zautomatyzowanym modelowaniem pierścienia i powierzchni płatka w 3D | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego i wyznaczenie jego wymiarów (pola i największego i najmniejszego wymiaru tzw. landing zone) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
| IV Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | Tak |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | Tak |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny Mmode | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznych pomiarów kardiologicznych dostępna w trybie 2D oraz z Trybu Dopplera w zastawkach: mitralnej, trójdzielnej, aortalnej i pnia płucnego | Tak |  |  |
| V Głowice |  |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca wykonana w technologii monokryształu lub matrycowej Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 1,0 do 5,0 MHz Liczba elementów min. 80 Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Tak |  |  |
|  | Możliwośc rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych, Zakres częstotliwości pracy min. 3.0 – 12.0 MHz, Ilość elementów min. 300, Szerokość pola widzenia max 40 mm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową 4D wykonana w technologii matrycowej (TEE), Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 8,0 MHz, Liczba elementów min. 2500, Kąt pola widzenia głowicy min. 90°, Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonaną w technologii monokryształu lub matrycowej o częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz i ilości elementów min. 300, kąt pola widzenia 110° | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkeletowych wykonaną w technologii monokryształu lub matrycowej, Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 20,0 MHz, Liczba elementów min. 1900, Szerokość pola widzenia min. 50 mm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex, Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 5,0 do 8,0 MHz, Liczba elementów min. 256, Kąt pola widzenia min. 120° | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektor pediatryczny, Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 8 MHz, Ilość elementów min. 90, Kąt pola skanowania min. 90° | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości do badań małych narządów, struktur powierzchniowych, mięśniowo szkieletowych, Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 17 MHz, Ilość elementów min. 570, Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym max. 40mm | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” o częstotliwości pracy min. od 7 do 14 MHz i szerokości pola widzenia maksymalnie 24 mm | Tak |  |  |
| VI. Inne |  |  |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | Tak |  |  |
|  | Funkcja zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na min. jednej głowicy liniowej. Możliwość prezentacji kierunku napływu | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami - Prowadzenie czatu tekstowego - Nawiązywanie połączenia audio - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu - Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  |  |

Zadanie nr 2

DOSTAWA I INSTALACJA ZESTAWU DO ERGOSPIRMETRII Z BIEŻNIĄ I CYKLOERGOMETREM

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. System spiroergometryczny |  |  |  |  |
|  | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-to-breath” | Tak |  |  |
|  | Prezentacja cyklu oddechowego podczas testu w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Wyznaczane parametry spiroergometryczne podczas testu: HR, BF, TV, VE, VO2, VCO2, VO2/kg, VCO2/kg, VO2 peak, RER, VE/VO2, VE/VCO2, PETO2, PETCO2, PACO2, VO2/HR, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2, METS. | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wyznaczania nachyleń przynajmniej takich jak: - V’O2/Load - V‘E/V’CO2 - V‘O2/(Log(V‘E)) - HR/V‘O2 V‘E/V‘O2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość odwołania się podczas próby ergospirometrycznej do spirometrii natężonej wykonanej przed ergospiormetrią, z możliwością oceny parametrów EILV oraz EELV | Tak |  |  |
|  | Możliwość oceny cyklicznej fluktuacji wentylacji minutowej (VE) - EOV z oceną parametrów takich jak: Total oscillatory time, Total oscillatory time %, Total oscillatory time (exercise), Total oscillatory time (exercise) %. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia pełnej spirometrii z uwzględnieniem: - Spirometria spokojna SCV - Spirometria natężona FVC - Spirometria MVV Próba rozkurczowa Pre/Post | Tak |  |  |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku - Czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku - Czas wydechu monitorowany do 15 s. - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) - Ocena przydatności i poprawności wykonania manewrów W zależności od preferencji operator może zmienić system monitorowania jakości badania | Tak |  |  |
|  | Cyfrowa turbina optyczna wielorazowego użytku o oporach poniżej 0,1kPa/l/s przy przepływie 15l/s. | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji gazu. | Tak |  |  |
|  | Aparat wyposażony w automatyczną stację do kalibracji objętości, która nie wymaga ręcznej pompy kalibracyjnej. | Tak |  |  |
|  | Codzienna kalibracja objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS | Tak |  |  |
|  | Analizator O2 z czujnikiem elektrochemiczny | Tak |  |  |
|  | Czas narastania analizatora O2 (T10-90) po filtracji 75 ms | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru O2 od 0 do 100 % | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru O2, 0,05 % obj. | Tak |  |  |
|  | Analizator tlenu o czasie życia 24 miesiące lub dłuższym. | < 24 mce – 0 pkt ≥ 24 mce – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość wymiany analizatora tlenu przez użytkownika, bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru O2, 0,01% obj. | Tak |  |  |
|  | Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru CO2, 0 – 15 % | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru CO2, przynajmniej 0,05 % obj. | Tak |  |  |
|  | Czas narastania analizatora CO2 (T10-90) 75 ms | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru CO2 0,01% obj. | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru objętości od 0 do 9 l, lub większa. | od 0 do 9 l – 0 pkt zakres większy – 10 pkt |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości, 3 ml | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu od 0 do 15 l/s | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru wentylacji przynajmniej od 0 do 290 l/min | od 0 do 290 l/min – 0 pkt zakres większy – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania pomiarów gazometrycznych do badania spiroergometrycznego. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyznaczania trzech progów wentylacyjnych (VT1, VT2 i VT3) | Tak |  |  |
|  | Wyznaczanie progów wentylacyjnych metodami: - V-slope - Na podstawie RER - EqO2 w czasie - Ręcznie | Tak |  |  |
|  | Algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego według Eschenbachera i Mannina. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia prezentację klasycznych 9 paneli Wasserman-a w układzie zgodnym z: - Układ Wassermana z 2009 roku - Układ Wassermana z 2012 roku - Własna modyfikacja operatora | Tak |  |  |
|  | Możliwość predefiniowania i stosowania własnych ekranów prezentacji danych wykorzystywanych podczas badania jak również wykonywania analizy. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość prezentacji wykresów bez uśrednienia lub w formie uśrednionej z uśrednianiem czasowych oraz według liczby oddechów. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Dostępny zestaw standardowych i możliwość tworzenia nowych protokołów badań wysiłkowych dla bieżni ruchomej i cykloergometru, w tym narastających liniowo i progresywnych schodkowych o nieregularnym czasie trwania i zmiennych przyrostach obciążenia. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | Tak |  |  |
| II. System wysiłkowy |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy bezprzewodowy moduł akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG, odporny na impuls defibrylatora | Tak |  |  |
|  | Transmisja dwukierunkowa z przeskokiem częstotliwości w zakresie 2.400,96 – 2.482,56 MHz | Tak |  |  |
|  | Powiązanie modułu akwizycji z systemem metodą wywołania i odpowiedzi | Tak |  |  |
|  | Rozłączane kable pacjenta gwarantujące możliwość wymiany pojedynczych przewodów | Tak |  |  |
|  | Moduł wyposażony w przyciski funkcyjne do wydruków AUTO i rytmu | Tak |  |  |
|  | Wymiary nadajnika < 115x110x30 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |  |
|  | Waga nadajnika poniżej 200 g | ≥ 200 g – 0 pkt < 200 g – 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie nadajnika z pojedynczej baterii typu AA lub akumulatorków | Baterie AA – 0 pkt Akumulatorki + ładowarka (wyposażenie zestawu) – 10 pkt |  |  |
|  | Akwizycja sygnału EKG z częstotliwością próbkowania 40.000 próbek/sekundę/kanał | Tak |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia sygnału EKG 0,05-150 Hz | Tak |  |  |
|  | Układ ekranu konfigurowany przez użytkownika. Możliwość zapisywania i uruchamiania indywidualnych profili użytkownika. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie standardowych 12-odprowadzeniowych badań EKG spoczynkowych i wysiłkowych | Tak |  |  |
|  | Różne formaty wizualizacji i wydruku EKG: 3, 6, 6+6 i 12 kanałów | Tak |  |  |
|  | Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń oraz ST/ HRmax | Tak |  |  |
|  | Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów zakończenia testu, objawów | Tak |  |  |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie punktów pomiarowych dla analizy ST | Tak |  |  |
|  | Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów - wyświetlane podczas całego badania | Tak |  |  |
|  | Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu - wyświetlana podczas całego badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn |  |  |  |
|  | Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania | Tak |  |  |
|  | Ciągła prezentacja wartości wykonanej pracy i obciążenia | Tak |  |  |
|  | Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób automatyczny wg. kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HRmax | Tak |  |  |
|  | Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 odprowadzeń | Tak |  |  |
|  | Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG | Tak |  |  |
|  | Prezentacja 12 median bieżących | Tak |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie wartości zmierzonego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądania na ekranie dotychczas zarejestrowanego badania w jego trakcie – okno historii zapisu EKG od początku testu | Tak |  |  |
|  | Wyznaczanie i prezentacja na ekranie wartości produktu podwójnego | Tak |  |  |
|  | Analiza arytmii z automatycznym zapisem fragmentu EKG w momencie wystąpienia incydentu | Tak |  |  |
|  | Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Dodawanie i usuwanie przykładów EKG z opisem za pomocą okna historii zapisu EKG w czasie trwania badania | Tak |  |  |
|  | Filtry cyfrowe nie wprowadzające zniekształceń w obrębie odcinka ST | Tak |  |  |
|  | Cyfrowa korekcja pływania linii izoelektrycznej | Tak |  |  |
|  | Sterowanie przebiegiem badania, wydrukiem raportów, pracą bieżni | Tak |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji raportów końcowych | Tak |  |  |
|  | Informacja w raporcie o: - danych demograficznych pacjenta, wskazaniach, lekach, powodach zakończenia i objawach - całkowitym czasie testu - wartości wykonanej pracy - procencie uzyskanego limitu tętna - maksymalnym ciśnieniu tętniczym skurczowym i rozkurczowym z podaniem czasu wystąpienia - maksymalnej wartości obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnych zmianach obniżenia/uniesienia ST z podaniem odprowadzenia i czasu wystąpienia - maksymalnej wartości indeksu ST/HR z podaniem czasu wystąpienia - czasie trwania poszczególnych faz obciążenia - wartościach: prędkości i pochylenia bieżni, częstości rytmu, ciśnienia, MET, produktu podwójnego w poszczególnych fazach i kolejnych minutach badania - trendach położenia i nachylenia ST dla 12 odprowadzeń - trendach HR, ciśnienia skurczowego/rozkurczowego i produktu podwójnego - przebiegi uśrednionych zespołów QRS z poszczególnych etapów | Tak |  |  |
|  | Możliwość podglądu i edycji raportu przed wydrukiem | Tak |  |  |
|  | Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Obsługa podstawowych protokołów sterujących: Bruce, modyf. Bruce, Naughton z możliwością zaprogramowania protokołów własnych, w tym protokołu typu RAMP | Tak |  |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu | Tak |  |  |
|  | Możliwość wielokrotnego retrospektywnego przeglądania zapisanych badań i ponowienia analizy | Tak |  |  |
|  | Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonywania badań wysiłkowych bez udziału systemu spiroergometrycznego | Tak |  |  |
| III. Ergometr rowerowy |  |  |  |  |
|  | Zakres obciążeń ergometru 6-999W | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości 30-130 rpm lub szerszy | Tak |  |  |
|  | Dokładność zadawanych obciążeń zgodna z normą DIN VDE 0750-238 | Tak |  |  |
|  | Ergometr wyposażony w 2 wyświetlacze: główny dla operatora i podstawowy dla pacjenta. | Tak |  |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta przynajmniej 160 kg | < 160 kg – 0 pkt ≥ 160 kg – 10 pkt |  |  |
|  | Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 [cm] |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości i kąta nachylenia kierownicy. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do 10 programów użytkownika, w celu korzystania z ergometru bez komputera. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym systemem do sercowo-płucnych, spiroergometrycznych testów wysiłkowych z modułem EKG. | Tak |  |  |
|  | Interfejs cyfrowy: RS232 lub USB (przygotowany do kontroli systemu spiroergometrycznego) | Tak |  |  |
| IV. Bieżnia medyczna |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości ruchowego pasa min. 0,1-20,0 km/h | Tak |  |  |
|  | Skok zmiany prędkości ruchowego pasa co 0,1 km/h | Tak |  |  |
|  | Zakres kąta nachylenia minimum 0-22% | Tak |  |  |
|  | Skok zmiany nachylenia co 0,5 % | Tak |  |  |
|  | Nośność bieżni min. 150 kg | Tak |  |  |
|  | Długość pasa ruchowego min. 140 cm | Tak |  |  |
|  | Szerokość ruchowego pasa min. 45 cm | Tak |  |  |
|  | Głośność bieżni < 30dB | Tak |  |  |
|  | Bieżnia sterowana komputerowo przez port RS-232 | Tak |  |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy min. 8” | 8– 9" – 0 pkt > 9" – 10 pkt |  |  |
|  | Przycisk awaryjnego zatrzymania | Tak |  |  |
|  | Linka bezpieczeństwa ze zrywką magnetyczną | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V, 50Hz |  |  |  |

Zadanie nr 3

DOSTAWA I INSTALACJA DEFIBRYLATORA KLINICZNEGO

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Zasilanie |  |  |  |  |
|  | Akumulatorowe i AC 230 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
|  | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 5 godz. | 5 godz. – 0 pkt powyżej 5 godz. – 5 pkt |  |  |
|  | Ilość defibrylacji z maksymalną energią przy pracy z baterii 400 lub więcej | 400 – 0 pkt powyżej 400 – 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 230 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
| II. Funkcje |  |  |  |  |
|  | Urządzenie przenośne | Tak |  |  |
|  | Ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | Tak |  |  |
| III. Monitorowanie funkcji życiowych: EKG |  |  |  |  |
|  | Ilość kanałów ekg: min. 12 | Tak |  |  |
|  | Interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | Tak |  |  |
|  | Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu ekg | Tak |  |  |
| IV. Monitorowanie funkcji życiowych: SpO2 |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak |  |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak |  |  |
| V. Monitorowanie funkcji życiowych: NIBP |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 40 – 210 mm Hg | 40 – 210 mm Hg – 0 pkt zakres szerszy: <40 – 210< mm Hg – 5 pkt |  |  |
|  | Tryb ręczny i automatyczny | Tak |  |  |
|  | Metoda pomiaru : oscylometryczna | Tak |  |  |
| VI. Monitorowanie funkcji życiowych: EtCO2 |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru EtCO2 min. 0 - 99 mm Hg | Tak |  |  |
|  | Zakres częstości oddechów min. 0 - 80 odd./min. | 0 - 80 odd./min – 0 pkt zakres szerszy: 0 – 80 < odd./min – 5 pkt |  |  |
| VII. Defibrylacja |  |  |  |  |
|  | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | Tak |  |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |  |
|  | Zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Tak |  |  |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 24 | 24 poziomy – 0 pkt powyżej 24 poziomów – 5 pkt |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak. |  |  |
|  | Kardiowersja | Tak. |  |  |
| VIII. Stymulacja przezskórna serca |  |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | 50– 150/min – 0 pkt zakres szerszy: <50 – 150 < min – 5 pkt |  |  |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -180 mA | 10– 180 mA – 0 pkt zakres szerszy: <10 – 180 < mA – 5 pkt |  |  |
| IX. Reanimacja krążeniowo - oddechowa |  |  |  |  |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) |  |  |  |
| X. Ekran |  |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8 cala | TAK |  |  |
|  | Kolorowy LCD TFT | TAK |  |  |
|  | Funkcja wspomagająca poprawę w dużym oświetleniu | NIE – 0 pkt. TAK– 5 pkt. |  |  |
| XI. Alarmy |  |  |  |  |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji |  |  |  |
| XII. Drukarka |  |  |  |  |
|  | Drukarka wbudowana będąca elementem oferowanego zastawu | TAK |  |  |
|  | Szerokość papieru 100 mm lub więcej | TAK |  |  |
|  | Ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK |  |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru: min. 2 (12,5 i 25 mm/sek) | NIE – 0 pkt. TAK– 5 pkt. |  |  |
| XIII. Inne wymagania |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o transmitowanie badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce. Ze względu na bezpieczeństwo wrażliwych danych osobowych nie dopuszcza się transmisji badań na wskazany adres e-mail | NIE – 0 pkt. TAK– 5 pkt. |  |  |
|  | Codzienny auto- test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika i bez konieczności włączania urządzenia | NIE – 0 pkt. TAK– 5 pkt. |  |  |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK |  |  |
|  | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | TAK |  |  |
|  | Impregnowana torba/plecak do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK |  |  |

Zadanie nr 4

DOSTAWA I INSTALACJA CENTRALI MONITOROWANIA TELEMETRII PACJENTA

(Rozbudowa istniejącego i użytkowanego systemu telemetrycznego)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Rozbudowa i doposażenie |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa centrali monitorowania PIC iX Philips, poprzez aktualizację oprogramowania aplikacyjnego, zwiększenie liczby nadzorowanych stanowisk monitorowania oraz dostawę wyposażenia | Tak |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania aplikacyjnego do aktualnie najnowszej wersji oprogramowania aplikacyjnego z zachowaniem licencji umożliwiającej nadzór nad dwudziestoma pięcioma (25) stanowiskami monitorowania | Tak |  |  |
|  | Dodatkowa licencja oprogramowania aplikacyjnego zwiększająca ilość nadzorowanych stanowisk monitorowania z dwudziestu pięciu (25) do trzydziestu jeden (31) szt. | Tak |  |  |
|  | Utworzenie dodatkowej stacji roboczej centrali monitorowania | Tak |  |  |
| II. Parametry techniczno-użytkowe rozwiązania równoważnego |  |  |  |  |
|  | Medyczny system komputerowy umożliwiający centralny nadzór, pozyskiwanie oraz czasowe przechowywanie krzywych dynamicznych i wartości numerycznych parametrów życiowych pacjentów rejestrowanych przez monitory pacjenta | Tak |  |  |
|  | Preinstalowane na dysku twardym, licencjonowane oprogramowanie aplikacyjne | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie danych na jednym lub dwóch ekranach LCD | Tak |  |  |
|  | Obsługa za pomocą myszy i klawiatury komputerowej | Tak |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej | Tak |  |  |
|  | Układu ekranu konfigurowany z poziomu użytkownika w trybie monitorowania, bez udziału serwisu; możliwość zmiany kolorów krzywych i parametrów liczbowych, prezentacja sektorów pacjenta w wariantach 1, 2 lub 3 kolumny, regulowana wielkość poszczególnych sektorów pacjenta, z indywidualnym wyborem układu krzywych i wartości liczbowych dla każdego sektora pacjenta, możliwość zminimalizowania nieużywanych sektorów pacjenta | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Podgląd danych (krzywe dynamiczne, dane numeryczne) z dowolnie wybranego stanowiska monitorowania z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i danych numerycznych rejestrowanych przez monitor pacjenta | Tak |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe, wizualne, kodowane kolorami i akustyczne z poszczególnych łóżek; ustawianie głośności alarmów i jej narastania osobno dla każdej kategorii; ustawienie głośności minimalnej z blokadą jej minimalnej głośności, zewnętrzny głośnik alarmowy | Tak |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza zaburzeń rytmu z alarmami; klasyfikacja min. 20 rodzajów zaburzeń rytmu, w tym migotania przedsionków | 20 rodzajów– 0 pkt powyżej 20 rodzajów – 5 pkt |  |  |
|  | Sterowanie ustawieniami alarmów: wyłączanie, włączanie, regulacja zakresów wszystkich monitorowanych parametrów; funkcja startu i zatrzymywania pomiarów NIBP | Tak |  |  |
|  | Pamięć trendów graficznych i numerycznych wszystkich mierzonych parametrów do retrospektywnej analizy (w tym trend zaburzeń rytmu i zmienności rytmu) oraz rejestrowanych krzywych z okresu min. 150 h | Poniżej 150 h – 0 pkt 150 h i więcej – 5 pkt |  |  |
|  | Wprowadzenie danych demograficznych pacjentów w monitorach pacjenta lub aplikacji oprogramowania centrali; wyświetlanie wprowadzanych danych zarówno w monitorach pacjenta i aplikacji oprogramowania; automatyczne przenoszenie pomiędzy sektorami danych pacjentów po ich przeniesieniu za pomocą monitorów transportowych | Tak |  |  |
|  | Funkcja zarządzenia i przeglądu danych 12-odprowadzeniowych badań EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwość przechowywania min. 100 diagnostycznych zapisów 12-odprowadzeniowych badań EKG | Poniżej 100 zapisów – 0 pkt 100 i więcej zapisów – 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość eksportowania diagnostycznego zapisu EKG 12-odprowadzeniowego do opcjonalnego systemu zarządzania danymi kardiologicznymi | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Przyjmowanie i przesyłanie danych w standardzie HL7; możliwość eksportu danych do informatycznych systemów szpitalnych za pomocą protokołu komunikacyjnego HL7 | Tak |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Komputer (jednostka centralna) typu desktop z systemem operacyjnym i osprzętem: klawiatura, mysz, głośnik, zasilacz awaryjny UPS - 1 kpl. | Tak |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu min. 24” (+/- 3”) i rozdzielczości min. 1920 x 1080 - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Drukarka laserowa - 1 szt. | Tak |  |  |
| Inne: |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję podglądu danych (krzywe dynamiczne, dane numeryczne) rejestrowanych przez centralę monitorowania z poziomu komputerów pracujących w sieci szpitalnej za pomocą aplikacji przeglądarkowej | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o integrację systemu monitorowania parametrów życiowych pacjentów (centrala monitorowania) z systemem HIS w zakresie zarządzania ruchem chorych (ADT) i eksportu danych klinicznych | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Centrala monitorowania zgodna z oferowanymi monitorami pacjenta | Tak |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie centrali monitorowania w systemie centralnego monitorowania z wykorzystaniem lokalnej sieci komputerowej | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji z wyłączeniem akumulatorów - min. 36 miesięcy; okres gwarancji na akumulatory - min. 12 miesięcy | Tak, podać |  |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji okresowe przeglądy techniczne wykonywane w miejscu użytkowania monitorów pacjenta z zalecaną przez producenta częstotliwością | Tak, podać |  |  |
|  | Licencja oprogramowania aplikacyjnego - trzydzieści jeden (31) sztuk | Tak |  |  |
|  | Kompatybilność z użytkowanymi przez zamawiającego monitorami pacjenta firmy Philips: MX 40, MX 450, MX 700, V3. | Tak |  |  |

DOSTAWA I INSTALACJA MONITORÓW PACJENTA –4 szt

(Rozbudowa istniejącego i użytkowanego systemu telemetrycznego)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5” i nie większej niż 3” | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie odczytów liczbowych i min. 2 krzywych dynamicznych monitorowanych funkcji życiowych | Tak |  |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy i przyciski funkcyjne | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Waga monitora pacjenta wraz z akumulatorem nie większa niż 350 g | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Odporność na działanie wody - min. IPX7 | Tak |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z czasem pracy akumulatora litowo-jonowego min. 20 h przy monitorowaniu EKG | Poniżej 20 h – 0 pkt 20 h i więcej – 5 pkt |  |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika stanu naładowania akumulatora | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa braku kontaktu ze stacją centralnego monitorowania | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Monitorowanie EKG | Tak |  |  |
|  | Wielodprowadzeniowe monitorowanie EKG | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. od 15 do 300 bpm | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie ST w zakresie: min. od - 15 mm do 15 mm z każdego monitorowanego odprowadzenia | Tak |  |  |
|  | Analiza i rozpoznawanie min. 12 rodzajów zaburzeń rytmu | Poniżej 12 – 0 pkt 12 i więcej – 5 pkt |  |  |
|  | Detekcja impulsu stymulatora | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Pomiar QT/QTc z alarmami | Tak |  |  |
| II. Monitorowanie respiracji |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą impedancyjną | Tak |  |  |
| III. Monitorowanie saturacji |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 - min. od 0 do 100% | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości tętna - min. od 30 do 300 bpm | Tak |  |  |
| IV. Wyposażenie oraz akcesoria pomiarowe w łącznej ilości dla wszystkich monitorów pacjenta objętych opisem |  |  |  |  |
|  | Przewód EKG umożliwiający podłączenie zestawu pięciu przewodów elektrod EKG, wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie czujnika SpO2 - 6 szt. | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 mocowany na palec, dla dorosłych, typu soft - 6 szt. | Tak |  |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy - 12 szt. | Tak |  |  |
|  | Etui ochronne - 300 szt. | Tak |  |  |
|  | Ładowarka akumulatorów - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Wieszak naścienny umożliwiający przechowywanie nieużywanych monitorów - 1 szt. | Tak |  |  |
| V. Inne |  |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta zgodny z centralą monitorowania oraz bezprzewodową siecią monitorowania użytkowaną przez Oddział Kardiologiczny | Tak |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie monitorów pacjenta w systemie centralnego monitorowania z wykorzystaniem lokalnej bezprzewodowej sieci monitorowania | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji z wyłączeniem akcesoriów pomiarowych i akumulatorów - min. 36 miesięcy; okres gwarancji na akcesoria pomiarowe i akumulatory - min. 12 miesięcy | Tak |  |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji okresowe przeglądy techniczne wykonywane w miejscu użytkowania monitorów pacjenta z zalecaną przez producenta częstotliwością | Tak |  |  |

DOSTAWA I INSTALACJA MONITORÓW PACJENTA – 2  szt

(Rozbudowa istniejącego i użytkowanego systemu telemetrycznego)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  |  |
|  | Modułowa konstrukcja umożliwiająca wymianę modułów pomiarowych między monitorami pacjenta pracującymi w tym samym systemie monitorowania bez udziału serwisu | Tak |  |  |
|  | Złącze komunikacyjno-instalacyjne umożliwiające podłączenie wieloparametrowego modułu pomiarowego wraz z modułem rozszerzeń pomiarowych | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany w obudowie monitora stelaż podłączeniowy umożliwiający jednoczasowe podłączenie min. trzech modułów pomiarowych | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę, chłodzenie konwekcyjne, bez wewnętrznych wentylatorów | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia zintegrowany z obudową monitora | Tak |  |  |
|  | Szybkozłącze montażowe w podstawie monitora | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla grup wiekowych pacjentów - dorośli, dzieci, noworodki | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Tryby pracy: - monitorowanie, - konfiguracja (możliwość zmiany domyślnych ustawień fabrycznych i zapamiętania nowych), - tryb demo pozwalający na prezentację zapisów dynamicznych i parametrów liczbowych w celach szkoleniowych bez podłączania pacjenta, - tryb gotowości (oczekiwania) umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy | Tak |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty); sterowanie za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |  |
|  | Czujnik dostosowujący jasność wyświetlacza do oświetlenia otoczenia | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Komunikacja z centralą monitorowania w systemie centralnego monitorowania z wykorzystaniem bezprzewodowego interfejsu sieciowego | Tak |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD, przekątna ekranu min. 15", rozdzielczość min. 1280 x 768; możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 6 krzywych dynamicznych różnych parametrów z możliwością rozbudowy do wyświetlania min. 8 krzywych dynamicznych | Tak |  |  |
|  | Krzywe dynamiczne automatycznie wypełniające całą dostępną wielkość sektora ekranu przeznaczonego do prezentacji krzywych | Tak |  |  |
|  | Funkcja dopasowania zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika w zakresie zmiany kolejności przycisków na pasku menu ekranowego oraz ukrycia niewykorzystywanych pozycji / funkcji | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Co najmniej 20 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania urządzenia | Poniżej 20 – 0 pkt 20 i więcej – 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej analizy | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Monitor współpracujący z wieloparametrowym modułem pomiarowym zapewniającym monitorowanie funkcji życiowych: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP, Temp., możliwość użycia modułu pomiarowego w funkcji monitora transportowego z wyświetlaniem danych liczbowych i krzywych dynamicznych na zintegrowanym ekranie o przekątnej 6 - 7’’ i czasem pracy do ≥ 4 h ciągłej pracy, automatyczne ładowanie akumulatora po podłączeniu do monitora pacjenta, czujnik dostosowujący jasność wyświetlacza modułu do oświetlenia otoczenia, sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów z możliwością zmiany limitów alarmowych, wyświetlacz modułu widoczny dla operatorów po podłączeniu do monitora pacjenta; sterowanie za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego, waga < 2 kg, odporny na wstrząsy, uderzenia i upadek, stopień ochrony przed wniknięciem substancji min. IP32 | Tak |  |  |
|  | Zasilanie: napięcie sieciowe (100 do 240 V), częstotliwość 50 / 60 Hz oraz akumulatorowe | Tak |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora przez min. 2,5 h | Poniżej 2,5 – 0 pkt 2,5 i więcej – 5 pkt |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję; płaska powierzchnia ekranu odporna na środki dezynfekcyjne, stopień ochrony przed wniknięciem substancji min. IP21 | Tak |  |  |
|  | Wbudowane min. 1 port komunikacyjny USB, złącze RJ45 (Ethernet), cyfrowo-analogowe wyjście wideo, złącze sieci przewodowej, wyjście sygnału synchronizującego EKG / analogowe wyjście EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o złącza: przywołania pielęgniarki, RS-232, min. 2 dodatkowe porty komunikacyjne USB oraz funkcję bezprzewodowej łączności z centralą monitorującą. | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
| II. Alarmy |  |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowa hierarchia alarmów (wizualnych i akustycznych), rozróżnialnych kolorem oraz tonem dla wszystkich mierzonych parametrów | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia alarmów w zakresie min. od 1 do 10 minut oraz na czas nieograniczony | Tak |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z możliwością ustawienia różnego poziomu dla indywidualnej kategorii alarmów, możliwość zablokowania wyciszenia alarmów poniżej zaprogramowanego poziomu głośności z zabezpieczeniem hasłem | Tak |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Pamięć min. 100 ostatnich komunikatów alarmowych z dokładnym czasem wystąpienia i wyświetlaniem na ekranie monitora | Tak |  |  |
| III. Archiwizacja danych |  |  |  |  |
|  | Pamięć i wyświetlanie trendów mierzonych parametrów z min. 48 h, jednoczasowe wyświetlanie min. 3 parametrów w trendzie graficznym | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pamięci min. 50 zdarzeń obejmujących jednoczasową obserwację min. 4 parametrów funkcji życiowych z automatycznym alarmowaniem w sytuacji jednoczesnego przekroczenia progów wyzwolenia alarmów dla więcej niż jednego monitorowanego parametru | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Funkcja trendów ekranowych w formie graficznej, tabelarycznej, histogramu i horyzontalnej | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
| IV. Monitorowanie EKG |  |  |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie EKG w zależności od zastosowanego przewodu EKG we wszystkich monitorach pacjenta objętych opisem | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie częstości pracy serca w zakresie: min. 15 - 350 bpm, dokładność ± 1% | Tak |  |  |
|  | Wykrywanie impulsu stymulatora | Tak |  |  |
|  | Prezentacja liczbowa wartości HR | Tak |  |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń w minimalnym zakresie od - 20 do + 20 mm | Tak |  |  |
|  | Analiza odcinka QT i QTc z ustawianymi progami alarmów | Tak |  |  |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych | Tak |  |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu EKG, rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń z alarmami (w tym migotanie przedsionków) włącznie z funkcją nauki arytmii | Poniżej 20 – 0 pkt 20 i więcej – 5 pkt |  |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Zmiana szerokości pasma EKG z możliwością wyboru min 4 zakresów | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Funkcja opóźniająca alarm asystolii w przypadku wykrycia obecności tętna za pomocą pomiaru ciśnienia | Tak |  |  |
|  | Automatyczne zastąpienie odprowadzenia głównego innym w przypadku jego odłączenia | Tak |  |  |
|  | Funkcja monitorowania 12 odprowadzeń EKG uzyskiwanych z układu 4 elektrod kończynowych i 6 elektrod przedsercowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję monitorowania 12 odprowadzeń EKG uzyskiwanych z układu 4 elektrod kończynowych i 2 elektrod przedsercowych | Poniżej 20 – 0 pkt 20 i więcej – 5 pkt |  |  |
|  | Funkcja monitorowania 12 odprowadzeń EKG uzyskiwanych z układu 5 elektrod | Poniżej 20 – 0 pkt 20 i więcej – 5 pkt |  |  |
| V. Monitorowanie RR |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie metodą impedancyjną, wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów we wszystkich monitorach pacjenta objętych opisem | Tak |  |  |
|  | Minimalny zakres pomiarowy od 0 do 170 rpm, dokładność min. +/- 2 rpm | Tak |  |  |
|  | Alarm bezdechu regulowany w zakresie co najmniej od 10 do 40 sekund | Tak |  |  |
|  | Wybór min. 2 układów odprowadzeń do monitorowania ilości oddechów | Tak |  |  |
| VI. Monitorowanie SpO2 |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie SpO2 z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych (technologia pomiarowa zgodna z jednym z trzech standardów: Masimo, Nelcor, FAST), wyświetlanie liczbowego i graficznego wskaźnika perfuzji we wszystkich monitorach pacjenta objętych opisem | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 od 0 do 100% | Tak |  |  |
|  | Minimalny zakres pomiarowy tętna od 30 do 300 bpm | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany czasu odpowiedzi (uśredniania) w celu dopasowania do jakości sygnału - min. trzy wartości | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Opóźnienie alarmu SpO2 zależne od szybkości zmian i wartości przekroczenia progu alarmowego | Tak |  |  |
| VII. Monitorowanie NiBP |  |  |  |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną we wszystkich monitorach pacjenta objętych opisem | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego; zakres pomiarowy min.: 10 - 260 mmHg | Tak |  |  |
|  | Fabrycznie zaprogramowane wartości początkowe ciśnienia w mankiecie dla różnych grup wiekowych pacjentów | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Zabezpieczenie ciśnieniowe 300 +/- 20 mmHg | Tak |  |  |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie co najmniej od 1 min. do 24 h | Tak |  |  |
|  | Funkcja zaprogramowania sekwencji pomiarowej w zakresie ilości i częstotliwości pomiarów | Tak |  |  |
|  | Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. staza) ułatwiająca wykonanie wkłucia | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
| VIII. Monitorowanie IBP |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie inwazyjnego ciśnienia w min. jednym kanale pomiarowym z możliwością rozbudowy do monitorowania min. czterech kanałów we wszystkich monitorach pacjenta objętych opisem | Tak |  |  |
|  | Prezentacja krzywej dynamicznej ciśnienia oraz wartości liczbowych pomiaru na ekranie kardiomonitora | Tak |  |  |
|  | Możliwość przypisania nazwy pomiaru (min. ABP, Ao, CVP, LAP, PAP, RAP) z automatycznym dostosowaniem skali wyświetlanej krzywej | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: min. - 40 - 360 mmHg | Tak |  |  |
| IX. Monitorowanie temperatury |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w min. jednym kanale pomiarowym z możliwością rozbudowy do monitorowania min. czterech kanałów we wszystkich monitorach pacjenta objętych opisem | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min.: od 0 do 45 ºC, dokładność ± 0,1ºC | Tak |  |  |
| X. Moduły pomiarowe, akcesoria, systemy mocowania w łącznej ilości dla wszystkich monitorów objętych opisem |  |  |  |  |
|  | Moduł pomiarowy wieloparametrowy umożliwiający min. monitorowanie: EKG, RR, SpO2, NiBP, IBP, Temp. - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Przewód zbiorczy EKG ze złączem pięciu przewodów elektrod - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Przewód zbiorczy EKG z dwoma złączami pięciu przewodów elektrod - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Zestaw pięciu przewodów elektrod EKG - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Zestaw pięciu przewodów elektrod EKG odprowadzeń przedsercowych - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 dla dorosłych, mocowany na palec, typu soft - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Mankiet NiBP, rozmiar duży dla dorosłych - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Mankiet NiBP, rozmiar średni dla dorosłych - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Mankiet NiBP, rozmiar mały dla dorosłych - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Mankiet NiBP, rozmiar udowy dla dorosłych - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Przewód połączeniowy mankietów NiBP - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Czujnik pomiarowy temperatury powierzchniowej - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Przewód połączeniowy przetworników ciśnienia IBP - 3 szt. | Tak |  |  |
|  | System mocowania monitora pacjenta dostosowany do miejsca instalacji wyposażony w kosz na akcesoria i uchwyt do manewrowania - 3 szt. | Tak |  |  |
| XI. Możliwości rozbudowy: |  |  |  |  |
|  | Moduły pomiarowe umożliwiające monitorowanie parametrów min.: CO2, IBP | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
|  | Moduły komunikacyjne umożliwiający otrzymywanie i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta danych pomiarowych pochodzących z zewnętrznych urządzeń | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |  |
| XII. Inne |  |  |  |  |
|  | Monitor pacjenta zgodny z centralą monitorowania oraz bezprzewodową siecią monitorowania użytkowaną przez Oddział Kardiologiczny |  |  |  |
|  | Instalacja i uruchomienie monitorów pacjenta w systemie centralnego monitorowania z wykorzystaniem lokalnej bezprzewodowej sieci monitorowania |  |  |  |
|  | Okres gwarancji z wyłączeniem akcesoriów pomiarowych i akumulatorów - min. 36 miesięcy; okres gwarancji na akcesoria pomiarowe i akumulatory - min. 12 miesięcy |  |  |  |
|  | W okresie udzielonej gwarancji okresowe przeglądy techniczne wykonywane w miejscu użytkowania monitorów pacjenta z zalecaną przez producenta częstotliwością |  |  |  |

Zadanie nr 5

DOSTAWA I INSTALACJA MONITORA DO NIEINWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA NA TĘTNICY PALCA

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia na tętnicy palca, metodą stale korygowanego docisku do naczynia (tzw. volume clamp) i polega na ciągłej regulacji ciśnienia w mankiecie na podstawie pletyzmograficznego sygnału optycznego. | Tak |  |  |
|  | Technologia ciągłego odprężenia mankietu pomiarowego gwarantująca możliwość długotrwałego monitorowania pacjenta bez całkowitej lub częściowej okluzji naczynia – technika tzw. Volume clamp. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja w każdym cyklu wartości ciśnienia tętniczego krwi na poziomie tętnicy ramiennej, na podstawie pomiaru obwodowego oraz algorytmu transformacji i rekonstrukcji matematycznej kształtu fali ciśnienia, bez konieczności wartości kalibracji pomiarem oscylometrycznym. | Tak |  |  |
|  | Mechanizm automatycznej korekcji ciśnienia pracy w mankiecie pomiarowym do średniego ciśnienia tętniczego poprzez cykliczną ocenę średniego ciśnienia tętniczego, do którego dobierany jest bieżący punkt pracy układu, z możliwością okresowego zablokowania automatycznej kalibracji (zachowania ciągłości pomiaru) | Tak |  |  |
|  | Wbudowany moduł kalibracji hydrostatycznej różnicy położenia mankietu pomiarowego w stosunku do poziomu serca (aorty wstępującej) | Tak |  |  |
|  | Ciągła prezentacja parametrów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego tętniczego oraz wartości pulsu i czas sprzężenia | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 0-300 mmHg | Tak |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia 3 mmHg | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 0-290 bpm | Tak |  |  |
|  | Mankiet pomiarowy ciśnienia z torem optycznym na palec, wielokrotnego użycia | Tak |  |  |
|  | Mankiety pomiarowe na palec dostępne w min. 3 rozmiarach | Tak |  |  |
|  | Kalibracja pomiarem oscylometrycznym z mankietu ramiennego zapewniająca zgodność z wymaganiami AAMI/ANSI/ISO 81060-2:2013 i EN1060-4:2004 | Tak |  |  |
|  | Pomiar oscylometryczny możliwy do wykonania na żądanie z oznaczeniem wyniku parametrów SBP i DBP na rejestrowanej krzywej ciśnienia. | Tak |  |  |
|  | Pomiar oscylometryczny w zakresach co najmniej dla SBP od 40 do 260 mmHg, dla DBP od 20 do 200 mmHg | Tak |  |  |
|  | Prezentacją różnicy (parametr delta) pomiędzy wartością rekonstruowaną i zmierzoną na krzywej fali ciśnienia dla trybu kalibracji pomiarem oscylometrycznym (z mankietu naramiennego) | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 10 cali i rozdzielczości min. 800x600 | 8– 10" – 0 pkt > 10" – 10 pkt |  |  |
|  | Konfigurowany ekran pomiarowy w zakresie wyświetlanych parametrów numerycznych oraz krzywych bieżących i trendów | Tak |  |  |
|  | Funkcja wstawiania markerów we wskazanym momencie rejestracji z etykietą, z możliwością zdefiniowania stałych etykiet opisowych | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja eksportu danych badania do pliku tekstowego typu csv | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Konfigurowany moduł portów analogowych (min. 2 porty wejść i min. 8 wyjść) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wydruku z aparatu na drukarce USB lub drukarce sieciowej |  |  |  |
|  | Minimum 2 wbudowane porty komunikacyjne USB | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja podłączenia do sieci LAN Ethernet (złącze RJ45) oraz zdalnego zarządzania aparatem z komputera poprzez protokół VNC | Tak |  |  |
|  | Wymiary monitora max. 340x280x270 mm (+/- 30 mm) | Tak |  |  |
|  | Wyrób medyczny przeznaczony zgodny z normą PN EN 60601-1, typ aplikacyjny BF | Tak |  |  |
| II. Pomiar EKG |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie sygnału EKG oraz elektrycznego rytmu pracy serca (HR) równoczesne do monitorowania fali ciśnienia, w zakresie co najmniej od 30 do 240 bpm | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie częstości oddychania metodą pomiaru impedancji przez moduł EKG w zakresie co najmniej od 5 do 90 oddechów na min | Tak |  |  |
|  | Monitorowanie odprowadzeń kończynowych EKG i min. jednego odprowadzenia przedsercowego | Tak |  |  |
|  | Zakres sygnału EKG min. od – 5 mV do + 5 mV | Tak |  |  |
|  | Próbkowanie sygnału EKG min. 300 Hz |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia modułu EKG min. od 0,7 do 40 Hz | Tak |  |  |
|  | Impedancja wejściowa wzmacniaczy EKG min. 10 MOhm | Tak |  |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMRR min. 90 dB, filtr zakłóceń sieciowych 50Hz | Tak |  |  |
|  | Wymienny przewód pacjenta EKG, zabezpieczenie przez wyładowaniem defibrylacji zew. | Tak |  |  |