Zadanie nr 1

POMPY INSULINOWE  Z MOŻLIWOŚCIĄ AUTOMATYCZNEGO PODAWANIA INSULINY NA PODSTAWIE ODCZYTU STĘŻENIA GLUKOZY Z SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITOROWANIA STĘŻENIA GLUKOZY – 20 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Zasilanie bateriami AA lub AAA. | Tak, podać |  |  |
|  | Pełny interfejs użytkownika w j. polskim | Tak |  |  |
|  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 | Klasa IPX 8 – 5 pkt Klasa IPX 7– 0 pkt |  |  |
|  | Programowanie wielkości dawki bazy | Tak |  |  |
|  | Minimum dwa rodzaje programowalnych baz | 2 rodzaje baz – 0 pkt. >2 rodzaje baz – 5 pkt |  |  |
|  | Programowanie wielkości bolusa | Tak |  |  |
|  | Minimum trzy rodzaje bolusa. | 3 rodzaje bolusa – 0 pkt. >3 rodzaje bolusa – 5 pkt |  |  |
|  | Minimalna dokładność dawkowania bolusa dla każdego rodzaju i niezależnie od wielkości bolusa – 0,1j. | dokładność < 0,1j – 10 pkt. dokładność 0,1j - 0 pkt |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy (tonowy) | Tak |  |  |
|  | Alarm wibracyjny | Tak |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy (tonowy) | Tak |  |  |
|  | Alarm wibracyjny | Tak |  |  |
|  | Automatyczne wypełnienie drenu | Tak |  |  |
|  | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów | Tak |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii, który jest integralną częścią pompy insulinowej | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię | Tak |  |  |
|  | Pamięć około 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy) | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Kalkulator bolusa wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Czasowa zmiana bazy | Tak |  |  |
|  | Pompa z wbudowaną funkcją zamkniętej pętli hybrydowej, która automatycznie normalizuje także hiperglikemię | Tak |  |  |
|  | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 6 2 szt., wkłucia 3 1 metalowe + 3 1 teflonowe, długość 6mm | Tak |  |  |
|  | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 6 2 szt., | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Zamontowanie zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia bez konieczności używania dodatkowych akcesoriów. | Tak |  |  |
|  | Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju | Tak |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | Tak |  |  |
|  | Strona internetowa przedstawiająca formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Wyrób medyczny |  |  |  |

Zadanie nr 2

POMPY INSULINOWE  BEZDRENOWE – 20 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Nie posiada drenu, zakładana bezpośrednio na ciało. Insulina podawana jest poprzez kaniulę. | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 2 rozmiary kaniul | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Waga: max 25 g z baterią i pustym zbiornikiem na insulinę | 25 g – 0 pkt <25 g – 10 pkt |  |  |
|  | Stopień wodoodporności min. IPX4, pilot min. IPX0 2 | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Pojemność zbiornika na insulinę: 2 – 2,5 ml | Tak, podać |  |  |
|  | Wszystkie dane łącznie z danymi technicznymi - wymiana zbiornika, alarmy są automatycznie zapisywane w historii. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator bolusa: | Tak |  |  |
|  | Stosunek węglowodanów :1-150 g węglowodanów/j, z przyrostem 0,1 g węglowodanów/j, | Tak |  |  |
|  | Współczynnik wrażliwości na insulinę 1-300 mg/dl, z przyrostem co 1 mg/dl | Tak |  |  |
|  | Czas aktywnej insuliny :2-6 godzin, w odstępach co 0,5 godziny | Tak |  |  |
|  | Zakres stężenia glukozy SG: 75-230 mg/dl | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Dawka bazowa: 0,025-35 j/h, z przyrostem co 0,025 j/h | Tak |  |  |
|  | Maksymalna dawka bazowa: 0,1-35 j/h, domyślnie 1,5 j/h | Tak |  |  |
|  | 7 profili bazy z 48 segmentami czasowymi. Możliwość ustawienia profilu bazy na każdy dzień tygodnia | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Wielkość bolusa: 0,025-35 j | Tak, podać |  |  |
|  | Przyrost bolusa: 0,025 / 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1 j, domyślnie 0,1 j | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 3 nastawy bolusa | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Podawanie bolusa z pompy insulinowej bez Pilota. Dwie możliwości podawania bolusa szybkiego: z pompy i z pilota sterującego | Tak |  |  |
|  | Wybór szybkości infuzji na minutę | Tak |  |  |
|  | Baza danych żywności | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Alarm: Dźwięk, LED, wibracje | Tak |  |  |
|  | W komplecie do każdej pompy: 2 zestawy infuzyjne + 2 zbiorniki na insulinę. Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju | Tak |  |  |
|  | W komplecie do każdej pompy: akumulatory - serter do zakładania zestawu infuzyjnego - niezbędne ładowarki - urządzenia niezbędne do obsługi pompy i ładowania (kabel USB, pilot sterujący | Tak |  |  |
|  | Strona internetowa przedstawiająca formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. Szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz szkolenie techniczne przy podłączeniu pompy w ustalanym terminie w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy | Tak |  |  |
|  | Wyrób medyczny | Tak |  |  |