Zadanie nr 1

DOSTAWA ELEKTRYCZNEGO PODNOŚNIKA PACJENTA Z WAGĄ – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | System transportowy umożliwiający bezwysiłkowy transport pacjentów w pozycji leżącej lub półsiedzącej, z napędem elektrycznym. | TAK |  |  |
|  | Elektryczny napęd do pozycjonowania. Zasilany akumulatorem o poj min. 4 Ah, w komplecie ładowarka | TAK |  |  |
|  | Podnośnik składający się z teleskopowego masztu i ramienia podnoszącego. | TAK |  |  |
|  | Ruchome nogi podstawy z opcją otwierania i zamykania. | TAK |  |  |
|  | Maks. bezpieczne obciążenie robocze: min 250 kg | 250 kg – 0 pkt >250 kg – 5 pkt |  |  |
|  | Elektryczny napęd ze sterowaniem manewrowania, który reaguje na ruchy przesuwania, ciągnięcia i obracania, umożliwia wydajne, kontrolowane i intuicyjne przenoszenie. | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania na maszcie oraz pilot. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie napędem za pomocą czujników dotykowych | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość korzystania z dwóch funkcji jednocześnie, podczas pracy podnośnika. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed zgnieceniem (rama i kolumna podnosząca) | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres podnoszenia: 105 mm – 1 500 mm | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Zewnętrzna szerokość z zamkniętymi nogami podstawy: max 700 mm | TAK |  |  |
|  | Masa podnośnika (z ramą i akumulatorem): 80 kg | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana waga. | TAK |  |  |
|  | Specyfikacja wagi: Dokładność i typ wyświetlacza: 50 mm / min 2 cale, min. 320x240 pikseli, dokładność +/- 0,2 kg | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodatkowego opuszczania w przypadku awarii akumulatora lub systemu | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Klasa ochrony podnośnika: IP24 | TAK |  |  |
|  | Klasa ochrony pilota: IPX7 | TAK |  |  |
|  | Maksymalny poziom natężenia dźwięku: | 60 dBA |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora (wyświetlany na pilocie) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Wskaźnik przeciążenia (wyświetlany na pilocie) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK |  |  |
|  | W zestawie: 2 wymienne ramy: - dziesięciopunktowa rama do przenoszenia w pozycji leżącej - czteropunktowa rama do podnoszenia w pozycji siedzącej i półsiedzącej | TAK |  |  |
|  | Nosidło 4 punktowe wyściełane półleżące, rozm L | TAK |  |  |
|  | Nosidło 4 punktowe wyściełane, półleżące, rozm XL | TAK |  |  |
|  | Nosidło 10 punktowe wyściełane rozm. L | TAK |  |  |
|  | Nosidło 10 punktowe wyściełane rozm. XL | TAK |  |  |

Zadanie nr 2

DOSTAWA MACERATORÓW – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. | TAK |  |  |
|  | Ładowność do 6 naczyń z pulpy na cykl. | TAK |  |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Uruchamianie bezdotykowe - zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, w tym eliminuje ryzyko zakażeń krzyżowych. | TAK |  |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i dezodoryzacji. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |  |
|  | System min 8 noży tnących. | 8 noży – 0 pkt > 8 noży – 10 pkt |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w podwójną komorę maceracji. Górna komora wyposażona w min. 6 noży rozdrabniających oraz dolna wyposażona w dodatkowe noże, min. 3 które zapewniają całkowite rozdrobnienie pulpy. | TAK |  |  |
|  | Moc silnika minimum 0,75 kW. | TAK |  |  |
|  | Moc pompy wody minimum 0,30 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Moc całkowita urządzenia min 1 kW. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Waga netto maksimum 90 kg. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/ 60 Hz jednofazowy, bezpiecznik 13A. |  |  |  |
|  | Czas trwania cyklu standardowo do 120 sekund. | 120 s – 10 pkt > 120 s – 0 pkt |  |  |
|  | Odpływ 50 Φ. | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu maksimum 60 dBA. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie 500 szer x 1042 wys x 600 głęb mm (+/- 10 %). | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary urządzenia przy otwartej pokrywie 500 szer x 1500 wys x 600 głęb mm (+/- 10 %). | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zużycie energii na cykl maksimum 0,02 kWh. | ≤ 0,02 kWh – 10 pkt > 0,02 kWh – 0 pkt |  |  |
|  | Zbiornik na wodę minimum 20 L. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Podłączenie wody 3/4”. | TAK |  |  |
|  | Pokrywa wykonana z tworzywa z zatopionymi nanocząsteczkami srebra zapewnia antybakteryjną ochronę i zapobiega osadzaniu się bakterii. | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia górnej pokrywy urządzenia wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i porysowania. | TAK |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy 304 wg AISI. | TAK |  |  |
|  | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK |  |  |
|  | Zamknięty bęben w technologi instant flow z uszczelką bezobsługową. | TAK |  |  |
|  | Czujnik zamykania/ otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Uchwyt z podwójnym zatrzaskiem do uszczelnienia komory. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne informacje o usterkach. | TAK |  |  |
|  | Łatwa do demontażu ściana przednia. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie IP54. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LED informujący o ewentualnych błędach oraz diody LED. | TAK |  |  |
|  | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczne zamknięcie pokrywy maceratora poprzedzone sygnałem dźwiękowym , w przypadku braku podjęcia czynności - czas przed automatycznym zamknięciem jest regulowany, standardowo zamknięcie następuje po 15 sekundach. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stan uśpienia/ czuwania. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny co zapobiega powstawaniu zatorów oraz usuwa nadmiar zanieczyszczeń. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Sygnalizacja potrzeby wykonania przeglądu wyświetlana na panelu sterowania. | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 3

PRZENOŚNY SKANER ULTRASONOGRAFICZNY – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| Wymagania ogólne skanera |  |  |  |  |  |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością przypięcia głowic poprzez port USB wbudowany w tablet | TAK |  |  |
|  | Technologia pracy cyfrowa, szerokopasmowy układ formowania wiązki | TAK |  |  |
|  | Zakres możliwych do zastosowania częstotliwości pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) | TAK |  |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 | 65 000 – 0 pkt > 65 000 – 10 pkt |  |  |
|  | Dynamika systemu min 160 dB | - db – 0 pkt >160 dB - 10 pkt |  |  |
|  | Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum: 110 minut | 100 min – 0 pkt >120 min - 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora | TAK |  |  |
|  | Masa zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg | TAK |  |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Jasności (Gain) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 70 obrazów/sekundę | - obrazów/sekundę – 0 pkt >70 obrazów/sekundę – 10 pkt |  |  |
|  | Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami) | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie pełnego ekaranu (full screen) | TAK |  |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości w trybie 2D, pola powierzchni | TAK |  |  |
|  | Znacznik linii środkowej na ekranie wyrównany ze znacznikiem linii środkowej głowicy | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji umożliwiający zapis sekwencji obrazów statycznych i ruchomych zintegrowany z aparatem oparty na wbudowanym dysku twardym o pojemności: min. 64GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM | TAK |  |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |  |  |
|  | Tryby pracy min: B-mode (2D), Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna, M-mode, PW Doppler | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej | TAK |  |  |
|  | Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |  |
|  | Protokół skanowania do kompleksowego badania płuc, wykrywanie i liczenie linii B w czasie rzeczywistym podczas obrazowania płuc, możliwość edycji przez użytkownika liczby linii B, kompleksowa strona podsumowująca badanie płuc | TAK |  |  |
|  | Oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do obliczania frakcji wyrzutowej (EF LV) na podstawie widoku 4 komór (A4C), Automatyczne obliczanie objętości końcowo-rozkurczowej (EDV), objętości końcowo-skurczowej (ESV) i frakcji wyrzutowej (EF), możliwość dostosowania obrysu przez przez użytkownika | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |  |
|  | Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 4.0 MHz do 12.0 MHz Liczba elementów w głowicy min. 128 Szerokość czoła głowicy min. 34mm Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokopasmowa głowica konweksowa do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 5.0 MHz Liczba elementów w głowicy min. 128 Kąt pola penetracji głowicy min. 67 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę sektorową do badań kardiologicznych, brzusznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 1.0 MHz do 4.0 MHz Liczba elementów w głowicy min. 64 Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |  |
| Urządzenie obrazujące |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja • przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) • umożliwiająca podłączenie głowic poprzez port USB • gniazdo min. USB-C | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej ekranu min: 10 cali |  |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Aplikacja dostępne do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilnym z min. systemem operacyjnym Android | TAK |  |  |
|  | Aplikacja z funkcją eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - ginekologiczno-położniczych - urologicznych - płuc - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo - kardiologicznych - FAST | TAK |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Torba transportowa 1 szt. | TAK |  |  |

Zadanie nr 4

DOSTAWA APARATU EKG – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Rejestracja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |  |
|  | Drukowanie w układzie standardowym 1, 3, 6 lub 12 kanałów | TAK |  |  |
|  | Rodzaje badań ręczne, AUTO | TAK |  |  |
|  | Długość zapisu badania automatycznego od 10 do 25 sekund | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Ustawienia parametrów przebiegów prędkość, czułość | Tak, podać |  |  |
|  | Obsług, za pomocą panelu dotykowego | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Pamięć min 8 000 pacjentów | Tak – 0 pkt >8 000 – 10 pkt |  |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń i prędkości | Nie – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator pozwalający na wykonanie do 300 badań automatycznych | Tak – 0 pkt >300 – 10 pkt |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca (HR) ciągły, prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |  |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS | TAK |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz | TAK |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |  |
|  | Filtr izolinii 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |  |
|  | Prezentacja krzywych układ standardowy | TAK |  |  |
|  | Alarm odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału | Nie – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |  |
|  | Impulsy stymulujące: wykrywanie i prezentacja | Nie – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Nie – 0 pkt TAK – 10 pkt |  |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka na papier 210 mm | TAK |  |  |
|  | Ekran min 7" | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB, w formacie PDF lub DICOM | TAK |  |  |
|  | W zestawie: kabel ekg, elektrody przyssawkowe, elektrody kończynowe klipsowe, żel ekd 250 ml, papier ekg 210 mm , kabel zasilający | TAK |  |  |

Zadanie nr 5

DOSTAWA MONITORÓW PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Zautomatyzowane, nieinwazyjne urządzenie do pomiaru zestawu parametrów życiowych. | TAK |  |  |
|  | Mierzone parametry: ciśnienie krwi, temperatura ciała, częstość tętna i SpO2, | TAK |  |  |
| Pomiar ciśnienia krwi (NIBP) |  |  |  |  |
|  | Zakres ciśnienia skurczowego dorośli/dzieci 40–250 mmHg | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Zakres ciśnienia rozkurczowego dorośli/dzieci 20–200 mmHg | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Docelowe ciśnienie napełnienia mankietu: dorośli 160 mmHg, dzieci 140 mmHg | Tak |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie docelowe: dorośli/dzieci 270 mmHg | Tak – 0 pkt >270 mmHg – 5 pkt |  |  |
|  | Czas oznaczania ciśnienia krwi: standardowo 15 sekund, maksymalnie 150 sekund | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres średniego ciśnienia tętniczego – dorośli/dzieci 25–220 mmHg | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Zakres częstości tętna (przy użyciu funkcji oznaczania ciśnienia krwi): dorośli/dzieci 35–190 bpm | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości tętna (przy użyciu funkcji oznaczania ciśnienia krwi) ±5,0% (±3 bpm) | Tak, podać |  |  |
|  | Wartość odcięcia nadciśnienia: dorośli/dzieci 300 mmHg ±15 mmHg | Tak, podać |  |  |
| Pomiar temperatury |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatury (wszystkie miejsca pomiaru) min. 28–42 °C | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Pomiar temperatury w ustach / pod pachą | Tak |  |  |
| Pomiar SPO2 |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru SPO2: 1–100% | Tak |  |  |
|  | Częstość tętna: 18–300 bpm: ±3 cyfry; niska perfuzja (40–240 bpm): ±3 cyfry | Tak |  |  |
|  | Saturacja: 70–100% | Tak |  |  |
| Parametry środowiskowe |  |  |  |  |
|  | Temperatura podczas pracy od 12°C do 38°C | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Temperatura podczas przechowywania/transportu od -10°C do 50°C | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 5 pkt |  |  |
|  | Wilgotność podczas pracy od 15% do 90%, bez kondensacji | Tak, podać |  |  |
|  | Wilgotność podczas przechowywania/transportu od 15% do 95%, bez kondensacji | Tak, podać |  |  |
| Wyświetlacz graficzny |  |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7″ | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 800 × 480 pikseli | Tak, podać |  |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |  |
|  | Parametry zasilania: 100–240 V AC, 50–60 Hz |  |  |  |
|  | Wymiary: wysokość × szerokość × głębokość 25,7 cm × 23,6 cm × 12,4 cm (± 5 cm) | Tak, podać |  |  |
|  | Waga z akumulatorem < 2 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Użycie akumulatora 2-ogniowego - czas działania: min. do 6 godzin | Tak – 0 pkt >6 h – 5 pkt |  |  |
|  | Stojak mobilny w zestawie | Tak |  |  |
|  | Osłonki jednorazowe na sondę do termometru opak. 800 sztuk – w zestawie | Tak |  |  |
|  | W zestawie 2 mankiety do pomiaru ciśnienia dla dorosłych. | Tak |  |  |

Zadanie nr 6

CHŁODZIARKA MEDYCZNA DO LEKÓW – 2 szt

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Chłodziarka laboratoryjna przeznaczona do przechowywania leków, szczepionek i odczynników laboratoryjnych | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: a) szerokość od 600 mm do 610 mm b) głębokość od 600 mm do 610 mm c) wysokość od 1500 mm do 1550 mm | TAK |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: a) szerokość od 500 mm do 550 mm b) głębokość od 450 mm do 500 mm c) wysokość od 1250 mm do 1350 mm | TAK |  |  |
|  | Pojemność: od 260 l do 280 l netto | TAK |  |  |
|  | Zakres temperatury: od +2o C do +8o C | TAK |  |  |
|  | Dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1o C | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Dodatkowy, wbudowany termostat antyzamrożeniowy (zabezpiecza przechowywany produkt przed przemrożeniem) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali malowanej na biało | TAK |  |  |
|  | Wnętrze wykonane z aluminium malowanego na biało | TAK |  |  |
|  | Izolacja min. 50 mm | TAK |  |  |
|  | Drzwi w chłodziarce: pełne | TAK |  |  |
|  | Uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność | TAK |  |  |
|  | Drzwi chłodziarki zamykane na zamek | TAK |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: co najmniej 6 półek drucianych plastyfikowanych | TAK |  |  |
|  | Półka o obciążeniu min. 15 kg | 15 kg – 0 pkt >15 kg – 10 pkt |  |  |
|  | Oświetlenie LED we wnętrzu komory chłodniczej | TAK |  |  |
|  | Czujnik temperatury | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | TAK |  |  |
|  | Panel sterowniczy w górnej części chłodziarki wyposażony w czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący temperaturę | TAK |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: - Zbyt wysoką/niską temperaturę, - Uchylenie drzwi, - Uszkodzenie czujników - Brak zasilania - Niski poziom baterii | TAK |  |  |
|  | Styk bezpotencjałowy | TAK |  |  |
|  | Port dostępowy (min. 20 mm) | TAK |  |  |
|  | Wbudowany rejestrator temperatury zapisujący zaistniałe alarmy i temperaturę na wewnętrznej pamięci | TAK |  |  |
|  | Możliwość przeniesienia danych dotyczących temperatur i alarmów z pamięci sterowników elektronicznych urządzenia na komputer za pomocą pendrive | TAK |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy ekologiczny (R290 lub r600a) | TAK |  |  |
|  | Urządzenie na 4 nóżkach | TAK |  |  |

Zadanie nr 7

DOSTAWA SZAF NA LEKI (WEWNĘTRZNE DRZWI OBROTOWE) Z SEJFEM – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa z obrotowymi panelami wewnętrznymi do przechowywania leków | TAK |  |  |
|  | Szafa na leki 2-drzwiowa, z obrotowymi panelami wewnętrznymi i sejfem na narkotyki | TAK |  |  |
|  | Szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 10 mm (tylna ściana) i min. 20 mm (korpus) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe wykonane z HPL (klasa 1 odporności ogniowej) | TAK |  |  |
|  | Skrzydła drzwi uchylne do 180⁰, z zamkiem na klucz i aluminiowymi /metalowymi uchwytami | TAK |  |  |
|  | Szafa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym | TAK |  |  |
|  | Dwa wewnętrzne obrotowe o 90⁰ panele na stalowych zawiasach | TAK |  |  |
|  | System wewnętrznych półek w postaci dwóch obustronnych, obrotowych paneli wykonanych z formowanego tworzywa – na każdej stronie obrotowego panelu 10 półek na leki (łącznie 40 półek na obu panelach) | TAK |  |  |
|  | Na obu skrzydłach drzwi od strony wewnętrznej umieszczone transparentne półki - po 10 sztuk na każdym skrzydle (łącznie 20 półek na obu skrzydłach drzwi) | TAK |  |  |
|  | Łącznie w całej szafie min. 60 półek (przestrzeni) na umieszczenie leków | TAK |  |  |
|  | Przezroczyste półki zapewniające dobrą widoczność przechowywanych leków, wyposażone w tworzywowe przekładki ułatwiające segregację leków na półkach | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Podstawa na wzmocnionej ramie metalowej | TAK |  |  |
|  | 5 - 6 półek z laminatu o regulowanej wysokości | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Nóżki z możliwością poziomowania | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Sejf na narkotyki zamykany na klucz, z wewnętrzną półką, o wym. 40x24x40 (+/- 10%) cm, mocowany na stałe | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Wymiary szafy: 100 x 60 x 195 (+/- 10%) cm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru drzwi (minimum 5 kolorów) | 5 kolorów – 0 pkt >5 kolorów – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 8

DOSTAWA WÓZKA KĄPIELOWEGO DLA PACJENTÓW– 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wózek prysznicowy z hydrauliczną lub elektryczną regulacją wysokości | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Hydrauliczna lub elektryczna regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy w zakresie 57-89cm lub elektrycznie | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Pedał do regulacji wysokości dostępny z obu stron wózka | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Długość leża regulowana w zakresie: 1850-1900-1950 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka min. 75 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szerokość leża min. 650mm 620 mm | TAK, PODAĆ 65 62 cm = 0 pkt Powyżej 65 62 cm = 10 pkt |  |  |
|  | Udźwig wózka min. 175kg, przy wadze pacjenta min. 150 kg | TAK, PODAĆ 175 kg = 0 pkt Powyżej 175 kg = 10 pkt |  |  |
|  | Cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce | TAK, PODAĆ indywidualne = 0 pkt centralne = 10 pkt |  |  |
|  | Automatyczne poziomowanie leża przy opuszczaniu leża na łóżko | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Poręcze boczne opuszczane. W celu opuszczenia poręczy bocznych należy nacisnąć 2 zaczepy jednocześnie, co zabezpiecza barierki przed przypadkowym otwarciem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przerwy między nimi | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem w zestawie z korkiem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Materac montowany na leże za pomocą listwy zatrzaskowej, bez czasochłonnych śrub | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Odłączany wąż odprowadzający wodę. Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego szkodzenia | TAK, PODAĆ |  |  |

Zadanie nr 9

DOSTAWA SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH  – 15 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa/ pompa tłokowa bezolejowa | TAK |  |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |  |
|  | Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa - 0,082 MPa | TAK, PODAĆ 82 kPa = 0 pkt Powyżej 82 kPa = 10 pkt |  |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu iglicowego | TAK |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |  |
|  | Filtr antybakteryjny, hydrofobowy | TAK |  |  |
|  | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 1 litra z możliwością zastosowania wkładów jednorazowych – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zakręcana pokrywa zbiornika wykonana z poliwęglanu | TAK |  |  |
|  | Przewód silikonowy pacjenta dł. min. 1,5 mb | TAK, PODAĆ 1,5 mb = 0 pkt Powyżej 1,5 mb = 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 28 l / min powietrza | TAK, PODAĆ 28 l/min = 0 pkt Powyżej 28 l/min = 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |  |
|  | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 6 kg | TAK, PODAĆ 6 kg = 0 pkt Poniżej 6 kg = 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody - opcja | TAK |  |  |
|  | Głośność do 45 51 dB | TAK |  |  |
|  | Wymiary ssaka (bez wózka): 40 x 18 x 37 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |  |
|  | Przewód zasilający długości min. 3 m | TAK |  |  |
|  | Torba do przenoszenia | TAK, PODAĆ Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | W zestawie wózek transportowy. | TAK |  |  |

Zadanie nr 10

WÓZEK INWALIDZKI Z FUNKCJĄ PIONIZACJI – 2 szt

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wózek inwalidzki elektryczny z funkcją pionizacji | TAK |  |  |
|  | Funkcja pionizacji – stabilne uniesienie użytkownika dzięki szerokiemu pasowi piersiowemu i stabilizatorom kolan | TAK |  |  |
|  | W zestawie zagłówek stabilizujący i peloty udowe | TAK |  |  |
|  | Pozycja leżąca – możliwość ustawienia siedziska do pełnego rozłożenia | TAK |  |  |
|  | Odchylane podłokietniki | TAK |  |  |
|  | Konturowane siedzisko i oparcie | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Podnóżek z jedną płytą i regulowanym kątem nachylenia | TAK |  |  |
|  | Metalowe kółka wsporcze do pionizacji, | TAK |  |  |
|  | Pojemność akumulatora: min 30 Ah. | Tak – 0 pkt >30 Ah – 10 pkt |  |  |
|  | Zasięg: min 19 km | Tak – 0 pkt >19 km – 10 pkt |  |  |
|  | Długość całkowita: 110 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 45 cm (+/- 5 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość siedziska: 45 cm (+/- 5 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Nachylenie oparcia: 0 – 900 | TAK, podać |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 120 kg | Tak – 0 pkt >120 kg – 10 pkt |  |  |
|  | Waga wózka: max 130 kg | Tak – 0 pkt <130 kg – 10 pkt |  |  |

Zadanie nr 11

SZYNA ELEKTRYCZNA DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN DOLNYCH  –  1  SZT.

(elektryczne schody treningowe)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w postaci elektrycznej szyny/schodów treningowych. | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do zamiany płynnych leków w aerozol. | TAK |  |  |
|  | System EMS (opór elektromagnetyczny) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Min 12 poziomów prędkości, | TAK, PODAĆ 12 – 0 pkt >12– 10 pkt |  |  |
|  | Tempo od 15 do 150 kroków na minutę | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Min 30 programów treningowych | TAK, PODAĆ 30 – 0 pkt >30– 10 pkt |  |  |
|  | Minimalne wymagane funkcje: funkcje pomiaru prędkości, ilości kroków, czasu, pulsu | Tak – 0 pkt Zakres szerszy – 10 pkt |  |  |
|  | Ilość schodów: min 8 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Ilość aktywnych schodów: min 3 | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Kąt nachylenia schodów: 30 - 35 stopni | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Funkcja automatycznego zatrzymania w przypadku braku obciążenia lub przy obciążeniu poniżej 30 kg | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK |  |  |
|  | Kółka transportowe | TAK |  |  |
|  | Waga urządzenia: max 180 kg | TAK, PODAĆ |  |  |

Zadanie nr 12

DOSTAWA SZKLANEJ SZAFEKI NA LEKI – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa jednodrzwiowa na leki | TAK |  |  |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe, uchylne, przeszklone na całej powierzchni. Szkło hartowane o grubości min. 4 mm | TAK |  |  |
|  | 4 półki ze szkła o grubości min. 5 mm i o nośności do 25 kg, Regulowane. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach, wykończone uchwytem klamkowym. | TAK |  |  |
|  | Regulowane nóżki. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7–1,0 mm. Wybór min. 5 kolorów z palety RAL | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wys. 1 800 x szer. 600 x gł. 420 mm (+/- 50 mm). | TAK |  |  |

DOSTAWA SZKLANEJ SZAFEKI NA LEKI – 2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Szafa dwudrzwiowa na leki | TAK |  |  |
|  | Drzwi dwuskrzydłowe, uchylne, przeszklone na całej powierzchni. Szkło hartowane o grubości min. 4 mm | TAK |  |  |
|  | 4 półki ze szkła o grubości min. 5 mm i o nośności do 25 kg, Regulowane. | TAK |  |  |
|  | Drzwi zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach, wykończone uchwytem klamkowym. | TAK |  |  |
|  | Regulowane nóżki. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy stalowej o grubości 0,7–1,0 mm. Wybór min. 5 kolorów z palety RAL | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wys. 1 800 x szer. 900 x gł. 420 mm (+/- 50 mm). | TAK |  |  |

Zadanie nr 13

DOSTAWA STATYWÓW MEDYCZNYCH – 10 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Stojak do kroplówek przeznaczony do zawieszenia pojemników z płynem (np. torebki plastikowe, butelki szklane wyposażone w element mocujący) do podawania dożylnego u pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Wykonany ze stalowych rurek malowanych proszkowo. | TAK |  |  |
|  | Podstawa stojaka wyposażona w 5 kółek. Średnica podstawy: 45 - 60 cm | TAK |  |  |
|  | Budowa teleskopowa. Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie min. 1 100 – 2 000 cm | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w hamulce umożliwiające stabilne ustawienie stojaka. | TAK |  |  |

Zadanie nr  14

AKCESORIA DO KLATKI ZABIEGOWEJ DO TERAPII – 1 KPL

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 160 cm (+/- 2 cm) – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 120 cm (+/- 2 cm) – 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł. 245 cm (+/- 2 cm) – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem 375 cm (+/- 2 cm) – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podwieszka przedramion i podudzi – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podwieszka udowa – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podwieszka klatki piersiowej – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Podwieszka pod głowę – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Podwieszka kolanowa – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Podwieszka dwustawowa ze skóry – 2 szt | TAK |  |  |
|  | Pas do wyciągu za miednicę – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Mankiet nadgarstkowo-kostkowy – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Mankiet udowy ze skóry – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300mm + 2 paski 30x1100mm) – 1 szt tolerancja +/- 20 mm | TAK |  |  |
|  | Pętla Glissona z orczykiem – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kamaszek skórzany do wyciągu – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Ciężarek miękki 0,5 kg – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Ciężarek miękki 1,0 kg – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Ciężarek miękki 2,0 kg – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Ciężarek miękki 3,0 kg – 1 szt | TAK |  |  |
|  | Esik metalowy – 20 szt | TAK |  |  |
|  | Uchwyt metalowy na linkę – 2 szt | TAK |  |  |

Zadanie nr  15

WIELOFUNKCYJNY WÓZEK NA LEKI– 2 szt

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Mobilny wielofunkcyjny wózek lekowy, aluminiowo-stalowy. | TAK |  |  |
|  | 2 blaty z podniesionym rantem, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, górny blat montowany na stałe do stelaża. | TAK |  |  |
|  | Stelaż aluminiowo — stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w stelaż na worek na odpady i półkę koszową u dołu wózka. | TAK |  |  |
|  | Stalowy uchwyt do worka na odpady o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z tworzywa sztucznego ABS |  |  |  |
|  | Półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo na biało | TAK |  |  |
|  | Wymiary górnego blatu: 75 x 41 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary dolnego blatu: 66 x 41 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary półki koszowej: 65x 40 x 10 cm (+/- 1 cm) ; | TAK, podać |  |  |
|  | 4 kółka kierunkowe (skrętne) | TAK |  |  |
|  | Kółka z miękkimi oponkami nierysującymi twardych podłoży | TAK |  |  |
|  | 2 koła wyposażone w nożny hamulec postojowy | TAK |  |  |
|  | Uchwyty do przetaczania wózka | TAK |  |  |
|  | Wysokość całkowita stolika zabiegowego: 95 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita stolika zabiegowego 88 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość całkowita stolika zabiegowego 43 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |

Zadanie nr  16

WÓZEK ZABIEGOWY – 1 szt

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Mobilny wielofunkcyjny wózek zabiegowy, aluminiowo-stalowy. | TAK |  |  |
|  | 2 blaty zabiegowo-instrumentalne ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Blaty z podniesionymi rantami zabezpieczającymi. Blat górny mocowany na stałe do stelaża. | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w szufladę pod górnym blatem, stelaż na worek na odpady i półkę koszową u dołu wózka | TAK |  |  |
|  | Stalowy uchwyt do worka na odpady o pojemności 100-120 litrów. Uchylna pokrywa worka z tworzywa sztucznego ABS | TAK |  |  |
|  | Półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo na biało | TAK |  |  |
|  | Stelaż aluminiowo — stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  |  |
|  | 4 kółka kierunkowe (skrętne) | TAK |  |  |
|  | Kółka z oponkami nierysującymi twardych podłoży | TAK |  |  |
|  | 2 koła wyposażone w nożny hamulec postojowy | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |  |
|  | Wymiary górnego blatu: 71 x 41 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary dolnego blatu: 65 x 41 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary półki koszowej: 65 x 41 x 10 cm (+/- 1 cm) ; | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary szuflady: 65 x 38 x 15 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita wózka: 95 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: 88 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość całkowita wózka: 48 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |

WÓZEK ZABIEGOWY – 1 szt  ZOL

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Mobilny wielofunkcyjny wózek zabiegowy, aluminiowo-stalowy. | TAK |  |  |
|  | Blat zabiegowo-instrumentalny ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Blat z podniesionymi rantami zabezpieczającymi, mocowany na stałe do stelaża. | TAK |  |  |
|  | Wyposażony w szufladę pod górnym blatem, 2 kuwety na dole wózka, pojemnik na igły, dwie szyny instrumentalne, zamykany pojemnik na odpady montowany do szyny, pojemnik obudowany z 3 stron montowany do szyny | TAK |  |  |
|  | Stelaż aluminiowo — stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  |  |
|  | 4 kółka kierunkowe (skrętne) | TAK |  |  |
|  | Kółka z oponkami nierysującymi twardych podłoży | TAK |  |  |
|  | 2 koła wyposażone w nożny hamulec postojowy | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |  |
|  | Wymiary blatu: 36 x 29 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary szuflady: 33x 38 x 15 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymiary kuwety: 40 x 32 x 6 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Wysokość całkowita wózka: 95 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: 88 cm (+/- 3 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Głębokość całkowita wózka: 48 cm (+/- 30mm) | TAK, podać |  |  |

Zadanie nr  17

DUŻY WÓZEK INWALIDZKI - 5 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wózek inwalidzki wykonany z lekkich stopów przeznaczony do transportu osób ciężkich w pozycji siedzącej. | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku, z możliwością złożenia. | TAK |  |  |
|  | Udźwig: min 160 kg | TAK |  |  |
|  | Koła bezdętkowe. Rozmiar tylnych: 22” | TAK |  |  |
|  | Podłokietniki z poduszkami. | TAK |  |  |
|  | Podnóżki odchylane, z możliwością demontażu. | TAK |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie anatomiczne, miękkie, antybakteryjne, zmywalne. | TAK |  |  |
|  | Szerokość użytkowa siedziska: 530 – 560 mm | TAK |  |  |
|  | Głębokość użytkowa siedziska: 480 – 540 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: 740 – 780 mm | TAK |  |  |
|  | Szerokość po złożeniu: 350 – 370 mm | TAK |  |  |
|  | Waga całkowita wózka: max 22 kg | TAK |  |  |

Zadanie nr  18

LAMPA DO FOTOTERAPII   - 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Kompaktowa lampa do fototerapii wykorzystująca światło hiperspolaryzowane (HLPL). | TAK |  |  |
|  | Różne długości fal światła widzialnego |  |  |  |
|  | Niska podczerwień (350 do 3400 nm) | TAK |  |  |
|  | Nie emituje promieniowania UV. | TAK |  |  |
|  | Technologia oparta na cząsteczce fulerenu C60. | TAK |  |  |
|  | Moc: 28 W (+/- 2 W) | TAK |  |  |
|  | Gęstość mocy: Śr. 40 mW/cm² (+/- 2 mW/cm²) | TAK |  |  |
|  | Wydatek energetyczny na min.: Śr. 2.4 J/cm² (+/- 0,2 J/cm²) | TAK |  |  |
|  | Stopień polaryzacji: >95 % |  |  |  |
|  | Średnica filtra (okularu): 5 – 6 cm | TAK |  |  |
|  | Masa urządzenia max: 1,8 kg | TAK |  |  |
|  | Wykaz certyfikowanych wskazań medycznych terapii lampą: - Choroba zwyrodnieniowa stawów - Ból dolnej części pleców - Ból ramion i szyi - Tkanka bliznowata - Urazy układu mięśniowo-szkieletowego - Zespół cieśni nadgarstka - Medycyna sportowa - urazy tkanek miękkich mięśni, ścięgien i więzadeł - Skurcze mięśni - Skręcenia, nadwyrężenia, stłuczenia - Desmorrhexis i myorrhexis (naderwanie więzadeł i mięśni) - Zapalenie ścięgien - Zapalenie nadkłykcia kości ramiennej (łokieć tenisisty) - Wspomaganie gojenia się ran. - Schorzenia dermatologiczne | TAK |  |  |
|  | W zestawie etui, odłączany przewód sieciowy | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |  |

Zadanie nr  19

DOSTAWA NEBULIZATORÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH   –  2 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do zamiany płynnych leków w aerozol. | TAK |  |  |
|  | Wydajność nebulizacji: >0,4 ml/min | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Duża zawartość cząstek respirabilnych | TAK |  |  |
|  | Cicha praca | TAK |  |  |
|  | Regulacja przepływu powietrza | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Urządzenie pozwalające na dezynfekcję | TAK |  |  |
|  | Urządzenie ze stabilna podstawą pozwalające na umieszczenie na laskiej powierzchni np. stoliku. | Tak |  |  |
|  | W zestawie: ustnik, maska dla dorosłych, złączka dla maski, przewód przyłączający, filtr i min. 10 zbiorniczków na lekarstwo | Tak |  |  |

Zadanie nr  20

ROLKI (TAŚMOCIĄGI) DO TRANSPORTU PACJENTÓW –  2  SZT.

(elektryczne schody treningowe)

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Przenośnik taśmowo-rolkowy wykorzystywany do przenoszenia pacjenta z łóżko na łóżko | TAK |  |  |
|  | Wymiary: 1 100 mm x 575 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Rama wykonana z duraluminium | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Pas przenoszący wykonany z łatwozmywalnego materiału | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Obciążenie: do 160 kg | TAK |  |  |

Zadanie nr  21

ZESTAW KLINÓW REHABILITACYJNYCH  –  12  KPL.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Poduszka z pianki klinowej w kształcie litery R. Wymiary: 50 x 25 x 15 cm (+/- 3 cm). Ścięcie klina pod kątem 30 ˚. Zdejmowana poszewka na poduszkę w kształcie klina: wykonana w min. 90 % z bawełny. | TAK |  |  |
|  | Ortopedyczny klin - poduszka pod nogi wykonana z pianki o wysokiej gęstości. Zdejmowana poszewka. Wymiary: 75 x 47 x 18 cm (+/- 3 cm). | TAK |  |  |
|  | Kwadrat – poduszka pozycjonująca. Wymiary: 45 x 45 x 10 cm (+/- 1 cm). Wykonana z nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej i łatwo zmywalnej membrany. Wypełnienie z włókna poliestrowego, silikonowanego. Kształt pozwalający na wykorzystanie jako poduszka do siedzenia oraz umożliwiający ułożenie pacjenta w bezpiecznej pozycji . Zdejmowany nieprzemakalny, zmywalny pokrowiec | TAK |  |  |
|  | Wałek – poduszka pozycjonująca Średnica – 13 – 16 cm, długość 68 -72 cm. Wykonana z nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej i łatwo zmywalnej membrany. Wypełnienie: mikro-kulki polistyrenowe. Zdejmowany nieprzemakalny, zmywalny pokrowiec | TAK |  |  |

Zadanie nr  22

MATA EWAKUACYJNA DLA PACJENTA  –  10  SZT

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 – 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Wymiary: 200cm x 87cm (+/- 5 cm). | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w wymienne pasy mocujące. | TAK |  |  |
|  | Materiał: PVC, kryty poliestrem | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Mata wentylowana, nie zawierająca lateksu, trudno palna. | TAK |  |  |
|  | Obciążenie: min 180 kg |  |  |  |
|  | Wykonana zgodnie z normą: DIN EN 1865-1:2010 | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG | TAK |  |  |

Zadanie nr  23

LODÓWKA  – 1 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pojemność – 90 – 91 l | Tak |  |  |
|  | Wymiary 84 - 85 x 48 - 49 x 45 - 52 cm | Tak |  |  |
|  | Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne | Tak |  |  |
|  | Klasa energetyczna min. E | Tak |  |  |
|  | Poziom hałasu: max 40 dB | Tak |  |  |
|  | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: 3 półki szklane, 1 szuflada, min 2 półki w drzwiach | Tak |  |  |

Zadanie nr 24

KRZESŁA DO SAL CHORYCH  – 20 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
|  | Stelaż z owalnych metalowych rurek malowanych proszkowo lub z wykończeniem chromowym. | TAK |  |  |
|  | Nogi krzesła z plastikowymi końcówkami. | TAK |  |  |
|  | Dostępność w min. 6 kolorach | TAK |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 45 - 48 cm x głębokość 42 - 47 cm x wysokość całkowita: 75 - 80 cm ( | TAK |  |  |

Zadanie nr 25

KUCHENKA MIKROFALOWA  – 4 SZT.

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026	…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Pojemność – 20 - 21 l | Tak |  |  |
|  | Moc mikrofal – min. 700 W. | TAK |  |  |
|  | Kilka punktów emisji mikrofal | TAK |  |  |
|  | Sterowanie elektroniczne za pomocą pokrętła | TAK |  |  |
|  | Średnica talerza obrotowego:24 – 26 cm | TAK |  |  |
|  | Funkcje podstawowe: min. podgrzewanie, rozmrażanie, grill | TAK |  |  |
|  | Programy automatyczne: min 6 | TAK |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy | TAK |  |  |