Szpitalne wielofunkcyjne łóżka ze sterowaniem elektrycznym – 36 sztuk

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Model/typ / wersja: 	…………………………………………

Producent: 			…………………………………………

Kraj pochodzenia: 		…………………………………………

Rok produkcji – 2025-2026		…………………………………………

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki. | TAK, PODAĆ Wszystkie przewody umieszczone w listwie stanowiącej tunel dla przewodów zasilających siłowniki - Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 170mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 910 mm (wymiar leża min. 800x2000) | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | TAK, PODAĆ Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka - Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważne – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 2°) - segment uda 0-34° (± 2°), - kąt przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. - łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych | TAK, PODAĆ łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych - tak 5 pkt - nie 0 pkt |  |  |
|  | Łóżko szpitalne z funkcją krzesła kardiologicznego — aktywowaną jednym przyciskiem na pilocie pacjenta. Ruch zaczyna się od podniesienia części ud, co zapobiega zsuwaniu się pacjenta. Następnie unoszone jest oparcie pleców, a na końcu cała rama łóżka przechyla się w stronę nóg. | TAK |  |  |
|  | Łóżko posiadające automatyczne zatrzymanie w pozycji poziomej, łózko automatycznie zatrzymuje się w pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 mm do 850 mm (± 30 mm) koła 150 mm Pozycja dolna łóżka 360 mm i mniej - 10 pkt Powyżej 360 mm - 0 pkt | TAK, PODAĆ Pozycja dolna łóżka 360 mm i mniej - 5 pkt Powyżej 360 mm - 0 pkt |  |  |
|  | Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 23 sekund. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Łóżko musi być wyposażone w przewodowy pilot sterujący, umożliwiający obsługę funkcji pozycyjnych oraz funkcji ratunkowych. Pilot powinien pracować w dwóch trybach: 1. Tryb podstawowy (dla pacjenta): Regulacja wysokości całego łóżka, Regulacja kąta nachylenia oparcia pleców, Regulacja sekcji ud, Aktywacja pozycji krzesła kardiologicznego za pomocą jednego przycisku. 2. Tryb pielęgniarski (dla personelu medycznego): Dostęp do funkcji ratunkowych: CPR – szybkie opuszczenie oparcia do pozycji płaskiej, Pozycja antyszokowa – przechył łóżka w kierunku głowy i opuszczenie do pozycji minimalnej segmentów (Trendelenburg), Możliwość blokady funkcji pilota w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Zabezpieczenia: Przełączanie między trybami musi być możliwe wyłącznie przez personel medyczny za pomocą blokady magnetycznej (np. klucz magnetyczny lub RFID), Pilot musi być odporny na środki dezynfekujące i spełniać normy IP dotyczące ochrony przed wilgocią i kurzem, | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Łóżko medyczne jest w zintegrowany panel sterujący, umieszczony w specjalnej wnęce pod leżem, pełniącej jednocześnie funkcję półki na pościel. Panel posiada system zabezpieczeń chroniący przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych, w tym możliwość indywidualnej blokady wybranych funkcji pilota. Panel umożliwia precyzyjną regulację następujących segmentów łóżka: oparcia pleców, segmentu ud, wysokości całego leża, pozycji wzdłużnych (Trendelenburg/anty-Trendelenburg). Dodatkowo, za pomocą dedykowanych przycisków, możliwe jest szybkie uruchomienie funkcji: pozycji antyszokowej, pozycji egzaminacyjnej, pozycji CPR (nagłe opuszczenie leża do pozycji resuscytacyjnej), pozycji krzesła kardiologicznego. Panel sterujący może być również zawieszony na szczycie łóżka od strony nóg, co zapewnia łatwy dostęp dla personelu medycznego. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Segment oparcia pleców wyposażony w mechaniczny system szybkiego poziomowania (funkcja CPR), aktywowany za pomocą dźwigni awaryjnej umieszczonej pod segmentem wezgłowia. Dźwignia oznaczona jest kolorem pomarańczowym/czerwonym, co zapewnia jej szybką identyfikację w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji. W przypadku braku zasilania elektrycznego, dźwignia CPR umożliwia mechaniczne uniesienie segmentu pleców, pełniąc funkcję alternatywnego napędu awaryjnego. Segment oparcia pleców oraz segment ud wyposażone są w funkcję autokonturu, zapewniającą ergonomiczne dopasowanie pozycji pacjenta podczas regulacji. Dodatkowo, segment oparcia pleców posiada funkcję autoregresji, która przesuwa go w kierunku głowy pacjenta podczas unoszenia, minimalizując ryzyko zsuwania się pacjenta oraz redukując nacisk na okolice krzyżowe. Uwaga techniczna: Niedopuszczalne jest stosowanie autoregresji segmentu ud, która powoduje przesuwanie pacjenta w kierunku szczytu nóg, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka powstawania odleżyn, w tym w obrębie stóp | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Leże łóżka wykonane z paneli stalowych lakierowanych proszkowo, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekujące oraz promieniowanie UV. Konstrukcja zapewnia trwałość i łatwość utrzymania higieny. | TAK |  |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 280 mm | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Szczyty łóżka demontowalne z ramy leża bez użycia narzędzi, z możliwością ich blokady podczas transportu za pomocą dwóch wyróżniających się suwaków. Wypełnienie stanowi dwustronnie płyta np. HPL o grubości min. 8 mm, trwale zintegrowana z ramą szczytu wykonaną z rur stalowych lakierowanych proszkowo oraz elementów tworzywowych. Szczyty są łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekujące i promieniowanie UV. | TAK |  |  |
|  | Barierka wykonana z trzech owalnych profili stalowych o minimalnej grubości min. 20 mm i wysokości, lakierowana proszkowo, zapewniająca odporność na korozję i środki dezynfekujące. Mechanizm składania: Składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku- wyraźnie oznaczonego, umieszczone w części dolnej barierki od strony nóg Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi oraz miejsc sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń. Spełnia wymagania normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52 dotyczącej łóżek medycznych lub równoważną Wysokość barierki od powierzchni leża: minimum 39 cm Długość barierki: zabezpiecza pacjenta na minimum ¾ długości leża, zgodnie z wymaganiami normy. | TAK |  |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | TAK |  |  |
|  | Łóżko szpitalne wyposażone w cztery tworzywowe haki do zawieszania worków urologicznych – po dwa haki na każdą stronę leża. Haki powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp i bezpieczne mocowanie worków, bez ryzyka ich przypadkowego odczepienia. | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka szpitalnego musi być wyposażone w cztery stożkowe krążki odbojowe, umieszczone w jego narożnikach. Elementy te mają za zadanie chronić łóżko oraz otoczenie (np. parapety okienne, listwy ścienne) przed przypadkowymi uderzeniami i otarciami, szczególnie podczas regulacji wysokości łóżka. Konstrukcja krążków musi uniemożliwiać przypadkowe wyrwanie lub uszkodzenie elementów architektonicznych oraz zapewniać skuteczną amortyzację kontaktu łóżka ze ścianą. | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka szpitalnego musi być w części środkowej odpowiednio wyprofilowane w sposób pełniący funkcję uchwytu materaca, zapewniający jego stabilne utrzymanie podczas regulacji pozycji. Niedopuszczalne jest stosowanie uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża, które mogą powodować urazy kończyn dolnych oraz otarcia skóry pacjenta podczas wchodzenia lub opuszczania łóżka. | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna musi być wyposażona w cztery antystatyczne koła o średnicy minimum 150 mm. System jezdny musi posiadać centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową, umożliwiającą stabilne prowadzenie łóżka. Dźwignia blokady musi być umieszczona przy kołach, co najmniej od strony nóg łóżka, w miejscu łatwo dostępnym dla personelu medycznego. | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg potwierdzone przez niezależny podmiot. | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Łóżko szpitalne musi być wyposażone w oświetlenie nocne umieszczone pod leżem, od strony głowy pacjenta. Oświetlenie powinno zapewniać delikatne, rozproszone światło umożliwiające orientację w przestrzeni w warunkach nocnych, bez zakłócania snu pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień min. 10 kolorów. | TAK |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: a) Materac wysokość min. 12cm dopasowany do rozmiarów leża (gąbka w pokrowcu z tkaniny). Gęstość pianki min. T-40kg/m3, i twardości max. 4.5kPa. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 100°C).Możliwość czyszczenia w komorach myjących ( para-próżnia para) w temp. 100°C pokrowca) – 36 sztuk b) Materac przedłużenia leża – ogółem do wszystkich łóżek-2szt. c) Wieszak Kroplówki – 36 sztuk | TAK, PODAĆ |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | TAK, PODAĆ |  |  |