DOSTAWA I INSTALACJA APARATU  DO ZNIECZULANIA

Zestawienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. Wykaz ilościowy poszczególnych elementów zestawu.

Urządzenie model/typ / wersja: …………………………………………..

Producent: …………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………..

Rok produkcji – 2025 - 2026

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana / punktacja | Wypełnia oferent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potwierdzenie wymagalności (tak/nie) | Uwagi |
| I. Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny co najmniej dwóch przednich kół | Tak |  |  |
|  | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane | Tak |  |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 270 kPa x 100 | Tak |  |  |
|  | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w czasie znieczulania. | Tak |  |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny co najmniej dwóch przednich kół | Tak |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 40 minut | 40 min – 0 pkt > 40 min – 10 pkt |  |  |
|  | Wbudowane, regulowane - co najmniej trzystopniowe, oświetlenie powierzchni roboczej | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Jedna duża szuflada na akcesoria, blokowana | Tak |  |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora lub na ekranie LCD monitora stanu aparatu do znieczulania | Tak |  |  |
|  | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | Tak |  |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | Tak |  |  |
|  | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki wykorzystujące do pomiaru zasadę termoanemometrii elektrycznej. Czujniki mogą być sterylizowane parowo Aparat z czujnikami przepływu (objętości) wdechowym i wydechowym. Czujniki sterylizowane parowo lub jednorazowe. | Tak |  |  |
|  | Wirtualne przepływomierze, stężenie O2 w mieszaninie podawanej do pacjenta i przepływ świeżych gazów prezentowane na ekranie głównym aparatu | Tak |  |  |
|  | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | Tak |  |  |
|  | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | Tak |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min | Tak |  |  |
|  | Złącza do podłączenia dwóch parowników | Tak |  |  |
|  | Rozkładany- składany stolik wydłużający blat roboczy przymocowany do aparatu | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Ruchome ramię z boku aparatu o długości min. 300mm pozwalający na mocowanie kardiomonitora do aparatu | Tak |  |  |
| II. Respirator, tryby wentylacji |  |  |  |  |
|  | Respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator z napędem pneumatycznym nie zużywający tlenu do napędu | Tak |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo | Tak |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | Tak |  |  |
|  | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) | Tak |  |  |
|  | CPAP/PSV | Tak |  |  |
|  | Funkcja Pauzy (wstrzymanie pracy respiratora na czas odłączenia pacjenta - odessanie śluzu lub zmiana pozycji pacjenta na stole), czas trwania pauzy regulowany w zakresie do minimum 2 minut | Tak |  |  |
|  | Tryb monitorowania pacjenta oddychającego spontanicznie (np. przy znieczuleniu miejscowym, po ekstubacji). Aktywny pomiar gazów, aktywne monitorowanie bezdechu. | Tak |  |  |
|  | Tryb typu: HLM, CBM, do stosowania gdy pacjent podłączony jest do maszyny płucoserce | Tak |  |  |
|  | Ze względów bezpieczeństwa automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: -po zaniku O2 na 100 % powietrze -po zaniku N2O na 100 % O2 -po zaniku Powietrza na 100% O2 we wszystkich przypadkach bieżący przepływ świeżych gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje: rekrutacji jednoetapowej i rekrutacji wieloetapowej | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | Tak |  |  |
| III. Regulacje |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 3 do 100 odd/min | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji plateau co najmniej od 5% do 60% | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:8 | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml | Tak |  |  |
|  | Zakres regulacji czułości wyzwalacza co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | Tak |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) | Tak |  |  |
|  | Regulacja czasu narastania ciśnienia - nachylenie | Tak |  |  |
|  | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 35 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | Tak |  |  |
|  | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | Tak |  |  |
|  | Zmiana PEEP automatycznie zmienia ciśnienie Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | Tak |  |  |
| IV. Prezentacje |  |  |  |  |
|  | Prezentacja krzywych: p(t), CO2(t) | Tak |  |  |
|  | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | Tak |  |  |
|  | Ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru | Tak |  |  |
|  | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
| V. Funkcjonalność |  |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej powyżej 15”. Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej co najmniej 15”. | Tak, podać. |  |  |
|  | Ustawianie parametrów za pomocą ekranu dotykowego i pokrętła funkcyjnego | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, dostępna paleta co najmniej 5 kolorów, w celu łatwiejszego odczytu | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych w polach parametrów | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) | Tak |  |  |
|  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii za pośrednictwem pamięci USB | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Moduł pomiarów gazowych w aparacie. Pomiary i prezentacja: wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyków (sewofluran, izofluran, desfluran), Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych. Pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki gazowej do systemu oddechowego. | Tak |  |  |
|  | Wykrywanie i wskazywanie mieszanin gazów znieczulających, wyświetlanie wartości xMAC | Tak |  |  |
|  | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (np. widoku ekranu z wynikami testu gdy zachodzi potrzeba archiwizacji) | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
| VI. Alarmy |  |  |  |  |
|  | Funkcja Autoustawienia alarmów | Tak |  |  |
|  | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |  |
|  | Alarm objętości minutowej | Tak |  |  |
|  | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 | Tak |  |  |
|  | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | Tak |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | Tak |  |  |
|  | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | Tak |  |  |
|  | Alarm Niski xMAC. | Tak |  |  |
| VII. Inne |  |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się zabindowanych kserokopii | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Prezentowana na ekranie data następnego przeglądu serwisowego | Tak |  |  |
|  | Ssak do odsysania, inżektorowy. Wielorazowy zbiornik na wydzieliny o objętości minimum 700 ml, sterylizacja w autoklawie w temp. do 134°C | Tak |  |  |
|  | Przewody zasilania gazami: O2, N2O i Powietrze, kodowane kolorami, długość 5m każdy; wtyki zgodne z normą niemiecką(tzw. DIN ) | Tak |  |  |
|  | Cztery dodatkowe gniazda elektryczne, zabezpieczone bezpiecznikami | Tak |  |  |
|  | W pełni automatyczny (czyli bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury) test główny systemu | Tak |  |  |
|  | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | Tak |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na ustawienie oczekiwanego czasu gotowości aparatu do użycia w tym automatycznego przeprowadzenia testu funkcjonalnego | Tak |  |  |
|  | Aktywne odprowadzanie gazów ze wskaźnikiem przepływu, do podłączenia do szpitalnego gniazda odciągu. Rura ewakuacji gazów o długości 5 m. Wtyk do gniazda odciągu typu DIN. | Tak |  |  |
| VIII. Wymagane akcesoria dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Jeden zbiornik pochłaniacza CO2 wielorazowy, objętość minimum 1400 ml | Tak |  |  |
|  | Filtry przeciwpyłowe do wielorazowych zbiorników na wapno - 5 szt. | Tak |  |  |
|  | Aparat przygotowany do pracy z wielorazowym i jednorazowymi pochłaniaczami CO2. W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym. | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe dreny do odsysania - 25 szt. | Tak |  |  |
|  | Jednorazowe, bezlateksowe układy oddechowe, długość rur: wdechowej \ wydechowej co najmniej 170 cm, worek oddechowy 2 L - 25 szt. | Tak |  |  |
|  | Pułapki wodne do zabezpieczające moduł gazowy - 12 szt. | Tak |  |  |
|  | Linie próbkujące - 10 szt. | Tak |  |  |
|  | Metalowy koszyk na akcesoria montowany do szyny o wymiarach +/- 2cm 15x28x10 cm 1 szt | Tak |  |  |
|  | Metalowy koszyk na akcesoria montowany do szyny o wymiarach +/- 2cm 15x48x10 1 szt | Tak |  |  |
| IX. Monitor pacjenta wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem TFT o przekątnej większej niż 15 cali z rozdzielczością co najmniej 1920 x 1080 pikseli | Tak |  |  |
|  | Budowa monitora zapewnia widoczność paska alarmowego na całej długości urządzenia. Przynajmniej trzy różne kolory alarmu z możliwością rozróżnienia priorytetu zdarzenia | Tak |  |  |
|  | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą menu w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz za pomocą pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego. Stałe, fizyczne przyciski na obudowie co najmniej do uruchomienia i wyłączenia monitora, uruchomienia pomiaru cieśnienia oraz wyciszenia alarmów | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: - system mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi - nie cięższy niż 6 kg - wyposażony w wygodny, składany uchwyt do przenoszenia - stopień ochrony min. IP22 | Tak |  |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy. Akumulator z możliwością natychmiastowej wymiany z innym kardiomonitorem, bez oczekiwania na ostygnięcie, typu "hot-swap". Możliwość rozbudowy o dodatkowy, drugi akumulator pozwalający na całkowitą pracę urządzenia przynajmniej do 10 godzin | 5 h pracy– 0 pkt >5 h pracy – 10 pkt |  |  |
|  | Dostępny oddzielny dokument opisujący zużycie energetyczne urządzenia. Dokument dołączyć do oferty | Tak |  |  |
|  | Monitor pacjenta posiada min. 4 interfejsy USB umożliwiające podłączenie pamięci USB, skanera kodów kreskowych, myszy i klawiatury | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor wyposażony w port HDMI lub równoważny | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor wyposażony w interfejs wielofunkcyjny obsługujący: - system przywołania pielęgniarki - wyjście analogowe - synchronizację defibrylacji | Tak |  |  |
|  | Monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej, spełnia standardy bezprzewodowe IEEE 802.11 a/b/g/n oraz ma możliwość pracowania na paśmie częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz | Tak |  |  |
|  | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania: - Kolor i położenie krzywych dynamicznych oraz parametrów liczbowych - grubości linii kształtu krzywej - ilość różnych przebiegów dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 10 | Tak |  |  |
|  | Możliwość szybkiego przyjmowania lub wypisywania pacjenta za pomocą skrótu klawiszowego | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Monitor posiada min. 3 fabrycznie skonfigurowane profile pracy. Możliwość dodatkowego skonfigurowania, zapamiętania i późniejszego przywołania przynajmniej 10 własnych profili. | Tak |  |  |
|  | Możliwość przesyłania profili z monitora na inny monitor za pomocą USB | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z ostatnich 4 dni. Możliwość przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Wbudowany rejestr zdarzeń w czasie rzeczywistym, w tym fizjologicznych zdarzeń alarmowych i zdarzeń arytmii. | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie min. 500 zdarzeń. | 500 zdarzeń – 0 pkt >500 zdarzeń – 10 pkt |  |  |
|  | Zapisywanie wszystkich danych liczbowych oraz krzywe dynamiczne związane ze zdarzeniem w zakresie 4, 8 lub 16 sekund do wyboru, przed i po zdarzeniu | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu wstrzymania alarmu dźwiękowego na co najmniej 60 sekund, 120 sekund, 180 sekund lub na stałe. Możliwość ustawienia efektu wizualnego alarmu na miganie tekstu lub miganie tła | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb intubacji pozwalający wyeliminować alarmy fizjologiczne związane z drogami oddechowymi. Przy włączonym trybie następuje blokada konfiguracji parametrów dotyczących oddechu, CO2 oraz modułu gazowego | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb obejścia krążeniowo-oddechowego (bypass serca), podczas którego wszystkie alarmy są wyłączone. | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony w różne widoki ekranów, przynajmniej: - widok standardowy wyświetlający zarówno krzywe jak i wartości liczbowe - widok z krótkimi trendami - widok OxyCRG - widok z wartościami liczbowymi wyświetlanymi dużą czcionką. Możliwość wyświetlenia od jednego do co najmniej 6 parametrów | Tak |  |  |
|  | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali. Obsługa min. 8 dowolnie przydzielonych monitorów | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. System mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi i wykorzystanie go do transportu pacjenta. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta | Tak |  |  |
|  | Dane importowane z aparatu anestezjologicznego, w tym: przebiegi, dane liczbowe pomiarów, ustawienia i alarmy, mogą być wyświetlane na monitorze oraz poddawane dalszej analizie w oknie trendów. Możliwość wysyłania danych z urządzeń terapeutycznych do opcjonalnej centrali monitorującej | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik ciągłego monitorowania stanu natlenienia (OSI) | Tak |  |  |
|  | Możliwość obsługi min. 4 liczników czasu typu timer jednocześnie. Możliwość wyboru funkcji odliczania lub naliczania. Możliwość zdefiniowania timera jako cykliczny - po osiągnięciu ustawionego czasu licznik czasu automatycznie uruchamia się ponownie, wyświetlając przy tym liczbę cykli | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje obliczeń dawki leków (min. 15 leków, z których min. 5 można zdefiniować przez użytkownika), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | Tak |  |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | Tak |  |  |
|  | Wbudowany rejestrator taśmowy z możliwością uruchomienia wydruku manualnie na żądanie, w przypadku alarmu czy po stałym interwale czasowym | Tak |  |  |
|  | Rejestrator termiczny z możliwością wydruku wykresów i tabel trendów, przeglądu NIBP, przeglądu arytmii, przeglądu alarmów, zamrożonych krzywych parametrów, wyników pomiarów leków, hemodynamiki, natlenienia, funkcji nerek i rzutu serca | Tak |  |  |
|  | Funkcja trybu czuwania (Standby), w którym monitor przestaje monitorować i zapisywać dane pacjenta. Podczas tego trybu monitor nie reaguje na alarmy czy powiadomienia | Tak |  |  |
| X. Pomiary ekg |  |  |  |  |
|  | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3, 5 oraz 10 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | Tak |  |  |
|  | Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach z wyświetlaniem wartości pomiaru ST na ekranie wraz z przebiegami EKG w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak |  |  |
|  | Analiza QT z ustawianiem zakresów i alarmów | Tak |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania analizy QTc, QT i ΔQTc na wszystkich monitorowanych odprowadzeniach. Możliwość wyboru obliczania QTc pomiędzy wzorami co najmniej: Bazetta, Fridericia, Framinghama i Hodgesa | Tak |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 30 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak |  |  |
|  | Możliwość włączenia i wyłączenia określonych filtrów EKG, min. 4 różne filtry. Należy wymienić i podać szerokości pasm filtrów | Tak |  |  |
| XI. Pomiary oddechu |  |  |  |  |
|  | Impedancyjne monitorowanie oddechu u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  |  |
|  | Pomiar realizowany za pomocą modułu CO2 lub na podstawie impedancji klatki piersiowej między dwiema elektrodami EKG | Tak |  |  |
|  | Tryb obliczania oddechu z możliwością ustawienia na ręczny lub automatyczny | Tak |  |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością ustawienia czasu co najmniej od 10 do 40 sekund | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru oddechu przynajmniej od 5 do 200 oddechów na minutę | Tak |  |  |
| XII. Pomiar saturacji i tętna (SpO2) |  |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru SpO2 algorytmem Masimo, Nellcor lub producenta (równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zmiany technologii SpO2 w dowolnym momencie, pomiędzy algorytmem Nellcor, Masimo czy producenta, bez konieczności wzywania serwisu czy modyfikowania monitora. Wymiana następuje na zasadzie "plug and play" i zależy wyłącznie od użytego akcesorium | Tak |  |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, częstości tętna, przebiegu pletyzmogramu oraz „wskaźnika perfuzji” lub „siły sygnału” w zależności od użytej technologii SpO2 | Tak |  |  |
|  | Monitor pacjenta zapewnia algorytm „SatSeconds” do zarządzania alarmami w przypadku algorytmu Nellcor SpO2 oraz "FastSat" w przypadku algorytmu Masimo SpO2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2 | Tak |  |  |
| XIII. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny metodą oscylometryczną z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru co najmniej od 10 do 290 mmHg | Tak |  |  |
|  | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas równoczesnego pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. Możliwością włączenia i wyłączenia funkcji | Tak |  |  |
|  | Funkcja wspomagania nakłucia żyły | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | Wężyk NIBP kompatybilny zarówno z mankietami wielokrotnego użytku jak i mankietami dla użytku przez jednego pacjenta | Tak |  |  |
| XIV. Pomiar temperatury |  |  |  |  |
|  | Możliwość odczytu temperatury w zakresie przynajmniej od 0 do 50 stopni Celsjusza | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników | Tak |  |  |
| XV. Pomiar CO2 |  |  |  |  |
|  | Monitor posiada możliwość CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych i w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych po podłączeniu odpowiedniego modułu | Tak |  |  |
|  | Wartość etCO2 wyświetlana na monitorze może pochodzić bezpośrednio od podłączonego modułu, analizatora gazów lub podłączonego urządzenia terapeutycznego | Tak |  |  |
| XVI. Pomiary gazowe |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem paramagnetycznym. Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |  |
|  | W przypadku rozbudowy możliwość monitorowania i wyświetlania wartość MAC dla gazów anestetycznych. Dostępne przynajmniej dwie konfigurowalne metody obliczania MAC | Tak |  |  |
|  | Do wyboru ręczna lub automatyczna identyfikacja anestetyku, w zależności od użytego modułu | Tak |  |  |
| XVII. Pomiar BIS Pomiar głębokości znieczulenia metodą BIS lub równoważną (np. Entropia) |  |  |  |  |
|  | Pomiar indeksu bispektralnego obejmujący krzywą EEG, trend BIS, wykres słupkowy EMG oraz wartości pomiarów min. BIS, SQI, SR, SEF, TP, BC, ASYM po zastosowaniu odpowiedniego modułu | Tak |  |  |
|  | Możliwość obsługi modułów BISX oraz BISX/4 | Tak |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania co najmniej 4 krzywych EEG jednocześnie, po zastosowaniu odpowiedniego modułu | Tak |  |  |
|  | Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem dodatkowego ekranu lub zewnętrznego monitora | Tak |  |  |
| XVIII. Pomiar zwiotczenia |  |  |  |  |
|  | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: - Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów - Tetanus 50 Hz - Single Twitch | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar za pomocą zewnętrznego urządzenia, swobodnie przenoszonego między stanowiskami, przekazującego wyniki pomiarów do oferowanego kardiomonitora. Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie urządzenia oraz na ekranie oferowanego monitora pacjenta. Dane pomiarów zapisywane za pośrednictwem monitora pacjenta. Wyświetlany co najmniej tryb stymulacji TOF na ekranie monitora pacjenta | Tak |  |  |
|  | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiednich czujników | Tak |  |  |
|  | Możliwość stosowania czujników jednorazowych | Tak |  |  |
| XIX. Wymagane akcesoria pomiarowe |  |  |  |  |
|  | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | Tak |  |  |
|  | Czujnik SpO2 Nellcor dla dorosłych na palec i przewód przedłużający | Tak |  |  |
|  | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i wielorazowy mankiet pomiarowy dla dorosłych | Tak |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry | Tak |  |  |
|  | Moduł pomiarowy i akcesoria jednorazowe do pomiaru BIS dla dorosłych typu BISX do monitorowania jednej półkuli mózgowej | Tak |  |  |
|  | Akcesoria wielorazowe do pomiaru NMT dla dorosłych | Tak |  |  |